欢迎您选择UNIPULSE

感谢您购买F701称量控制器。

为了充分发挥F701称量控制器的优异性能并保证您的使用安全，在使用之前请您仔细阅读本使用说明书并正确理解其内容。

目录

1主要特点--------------------------------------------------------------------------------------------------1

2使用之前--------------------------------------------------------------------------------------------------2

3安全方面的注意事项------------------------------------------------------------------------------3

4安装----------------------------------------------------------------------------------------------------------4

5外形尺寸--------------------------------------------------------------------------------------------------5

6各部的名称和功能（前面板）-----------------------------------------------------------------6

7各部的名称和功能（后面板）----------------------------------------------------------------8

8连接方法-------------------------------------------------------------------------------------------------10

8.1 电源输入端子的连接--------------------------------------------------------------------------10

8.2 机架地线的连接---------------------------------------------------------------------------------10

8.3  SI/F的连接--------------------------------------------------------------------------------------10

8.4 控制输出入接头的连接-----------------------------------------------------------------------11

8.5 载荷传感器的连接 -------------------------------------------------- -------------------------13

9按键的使用方法-------------------------------------------------------------------------------------15

9.1专用键的使用方法------------------------------------------------------------------------------15

9.2设定键的使用方法------------------------------------------------------------------------------15

10设定值一览表---------------------------------------------------------------------------------------18

10.1设定模式0----------------------------------------------------------------------------------------20

10.2设定模式1----------------------------------------------------------------------------------------20

10.3设定模式2----------------------------------------------------------------------------------------21

10.4设定模式3----------------------------------------------------------------------------------------24

10.5设定模式4----------------------------------------------------------------------------------------25

11校准方法-----------------------------------------------------------------------------------------------28

11.1后面板双列直插校准开关------------------------------------------------------------------28

11.2实际校准方法-----------------------------------------------------------------------------------28

11.3 CAL电阻法校准-------------------------------------------------------------------------------31

12去皮重、数字置零--------------------------------------------------------------------------------32

12.1去皮重---------------------------------------------------------------------------------------------32

12.2数字置零------------------------------------------------------------------------------------------33

13滤波-------------------------------------------------------------------------------------------------------35

14动态检测-----------------------------------------------------------------------------------------------36

15自动调零-----------------------------------------------------------------------------------------------38

16重力加速度修正-----------------------------------------------------------------------------------39

17自动落差修正---------------------------------------------------------------------------------------40

18功能键禁用、LOCK、DZ限制值----------------------------------------------------------42

19外部控制信号---------------------------------------------------------------------------------------43

20定量投料/排出控制设定----------------------------------------------------------------------51

20.1投料称量------------------------------------------------------------------------------------------51

20.2排出称量------------------------------------------------------------------------------------------53

21简单比较控制---------------------------------------------------------------------------------------55

22时序控制-----------------------------------------------------------------------------------------------57

23双线式串行接口（SI/F）------------------------------------------------------------------------61

24设置点接口-------------------------------------------------------------------------------------------62

25 BCD并行数据输出接口----------------------------------------------------------------------63

26 RS-232C接口---------------------------------------------------------------------------------------66

27 D/A转换器-------------------------------------------------------------------------------------------73

28关于RS-485------------------------------------------------------------------------------------------75

29更换保险管-------------------------------------------------------------------------------------------77

30更换后备电池---------------------------------------------------------------------------------------78

31变换电源电压---------------------------------------------------------------------------------------79

32过量程显示、错误显示-------------------------------------------------------------------------81

33自检功能、存储器清除-------------------------------------------------------------------------85

34系统框图-----------------------------------------------------------------------------------------------86

35规格-------------------------------------------------------------------------------------------------------87

36保修和售后服务-----------------------------------------------------------------------------------92

# 1  主要特点

- 基于DIN规格的小型尺寸

由于是DIN192 X 96尺寸，适合嵌入仪器箱内。

请参考：第4页“仪器箱内的安装方法”

- 高操作性

利用使用频度较高的4个功能键和目的优先方式的10个键，具有良好的操作性。

请参考：第55页“按键的使用方法”

- 数据校准

具有只操作前面板的按键就可以简单地进行矫正的数字校准功能。

请参照：第28页“校准方法”

- 定量投料/排出控制功能

使用定量投料/排出控制功能可以控制料斗定量秤/打包称量秤。另外也可以使用专用的设置点接口或外部数字开关进行这些设定。

请参考：第52页“定量投料/排出控制功能、设置点接口用I/F”

- 时序控制功能

由于具有了时序控制功能，无须外部程序发生器。

请参考：第58页“时序控制”

- 电源电压范围大

电源的电压可以在100~240V的范围中选择使用。

请参考：第80页“电源电压的变换”

- 外部接口丰富

通过SI/F、BCD输出、RS-232C、RS-485、D/A转换器等能够方便地与PC或程序发生器等外部设备连接。

请参考：串行接口、设置点接口用I/F、BCD输出、RS-232C、RS-485、D/A转换器。

- 自检功能

具有检查内部电路、发现异常进行警告的自检功能以及监视CPU的动作、防止误动的“看门狗”电路，大大地增加了有效性。

请参考：自检功能

- 滤波功能

具有过滤机械性振动的滤波功能（模拟滤波、数字滤波）。

请参考：第36页“滤波”

# 2  使用之前

- 请检查在运输中是否出现损伤。

收到产品后，请打开包装检查在运输中是否出现过损伤。

- 请确认规格

前面贴有记录着指定内容的标签，请确认标签所记录的内容。

- 请确认随机附件

（1）AC输入电源线------------------------------------------------------------------------------1根

（2）备用保险管（1A）-------------------------------------------------------------------------1个

（3）端子架接线用的小型螺丝刀--------------------------------------------------------------1把

（4）载荷传感器接头-----------------------------------------------------------------------------1个

（5）控制端子接头--------------------------------------------------------------------------------1个

（6）BCD输出接头（带有OP2时）---------------------------------------------------------1个

（7）F701使用说明书----------------------------------------------------------------------------1册

F701在本公司出厂前进行过严格的检查，保证机械性和电气性的动作正常。如果出 现外部损伤或不能完成按指定规格所要求的动作时，请与本公司或所购处的本公司 代理店联系。

- 搬运本仪器或要送回本公司修理时，请按以下方法进行包装。

* 如保存着本公司送货时的包装材料的

（1）把本仪器与当初包装时的状态一样放入到硬纸箱里。

（2）合上硬纸箱的盖子，用宽胶带纸封闭盖子的接缝。

* 如使用其他的包装材料的。

（1）在把本仪器放入箱里之前要用结实的

纸装或塑料纸等包裹好。

（2）要使用硬纸箱，其大小要保证仪器离

各个面有10厘米左右的空隙。

（3）在箱子和仪器的空隙之间要塞入足够

的缓冲泡沫材料，然后关上箱的盖子，

用宽胶带封闭盖子的接缝。

3  安全方面的注意事项

使用本仪器时，请注意以下事项：

- 仪器的接地

为防止电击以及静电等的损伤，请务必要把后面板上的F.G端子接地。

。F.G端子与AC电源接入部的静噪滤波器接地端子和机架是相连的。

- 禁止在危险的场所使用

请不要在有易燃性气体或粉尘的地方使用本仪器，有引发火灾的危险。在被认为有危险的地方使用本仪器前，请咨询本公司。

- 电源

本仪器的电源可在AC85~110V、AC102~132V、AC170~220C、AC187~242V、AC204~250V（分别是50/60Hz）区间内进行5级变换。最大消耗功率为15VA。在电源状态不稳定的地方使用时，建议使用稳压器。

- 工作温度、保管温度

本仪器的工作温度范围是-10~+400C。

保管时，请在-40~+800C的范围内保管。

4  安装

请按以下步骤把F701安装到仪器箱中。

（1）在安装仪器箱上开孔。

仪器箱的开孔尺寸：186W X 92H（mm）

(DIN 192 x 96规格)

（2）拆下指示计两边的安装导轨，把指示计插入仪器箱中。

（3）从指示计的背面把安装导轨插入指示计的两边。

（4）用仪器附带的4mm的螺钉紧紧地固定两边的安装接头。

注 意 仪器箱安装后搬运时，请注意不要过度地施加冲击和震动。

5  外形尺寸

6  各部分的名称和功能（前面板）

1、数字显示                                                   3、称重单位显示

4、状态显示                    2、设定键                              5、专用键

1、数字显示

进行以下3类显示。

（1）重量显示

能够变换显示毛重（GROSS）和净重（NET）。负的时候，显示“—”。

（2）溢出显示

* 当来自载荷传感器的输入信号超过输入范围时显示， LoAd （ LOAD）

* 当来自载荷传感器的输入信号低于输入范围时显示， -LoAd（—LOAD）

* 净重超过净重限定值时，                         oFl1OFL1）

* 毛重超过最大称量值+9分度值时，                oFl2（OFL2）

* 毛重超过毛重限定值时，                         oFl3（OFL3）

（输入范围：HI增益时[0.0mV/V~1.5mV/V],LO增益时[0.0mV/V~3.0mV/V]）

（3）设定值显示

显示定量、定量前的各种定量投料/排出设定值、调整用定量值。

2、设定键

0      按下0 键后，显示单触去皮量，“TARE”亮灯。

（设定成显示设定模式4-标准NTEP模式的皮重量时）。

要返回到重量显示状态时，请再按一下 0  键。

1上限  ~    9定量      设定用的数字键。

F       变换设定模式用的功能键。

变更/登录   用于确定设定项目和设定值的变更/登录键。

3、单位显示

从无单位、t、g、 kg、 N、 1b等6类中选择后显示。

4、状态显示部

显示F701的状态。

SP3     小投料信号为ON时，亮灯。

SP2     中投料信号为ON时，亮灯。

SP1     大投料信号为ON时，亮灯。

校准禁止LOCK开关处于ON后，亮灯。

ZT      自动调零为ON时，亮灯。

ZALM   由数字置零的修正超过零限制值时，闪烁。

STAB    重量值稳定时，亮灯。

TRAE    去皮重时，亮灯。重量值显示为皮重值时，闪烁。

NET      重量值显示为净重值时，亮灯。

GROSS   重量值显示为毛重值时，亮灯。

HI LIM   上限信号为ON时，亮灯。

HI        过量信号为ON时，亮灯。

GO       适量信号为ON时，亮灯。

LO       不足信号为ON时，亮灯。

LO LIM   下限信号为ON时，亮灯。

HOLD    重量值保持时，亮灯。

NZ       零点附近信号为ON时，亮灯。

- 中心线+1/4分度值时，亮灯。

→○←    中心线0或各值的中心线时，亮灯。

▽        中心线-1/4分度值时，亮灯。

5、专用键

去皮重     去皮重键，状态显示器的“TARE”亮灯。

但是按照设定的要求，仅在以下情形实行去皮重。

。重量值稳定时。（STAR亮灯后）

。皮重值的范围为0<皮重≤最大称量值时

要返回到重量显示状态时，请再按一下 0  键。

去皮重复位  去皮重的复位键。但皮重设定值不会被清除。

零         按下 零  →  变更/登录  后，毛重值立刻变为0。但如果在毛重超过零限制值的范围时操作的话，ZALM闪烁。

毛重/净重     进行重量显示值（毛重、净重）的转换。在显示毛重（GROSS亮灯）时按下该键后，转换成净重，在显示净重（NET亮灯）时按下该键后，变换成毛重。但在设定模式4-扩充功能选择1中把“转换”设定为“外部”后，该键不能进行显示转换。

7  各部分的名称和功能（后面板）

① 机架地线   ② 交流电源AC接口          ⑩选购件接口

③保险管

托架

⑤接线端子板         ⑨D/A转换器输出端子   ⑧载荷传感器接头

④控制信号输入/出接头      ⑥CAL二次校准开关     ⑦双列直插校准开关

1、机架地线（F.G）（P11）

接地端子。为防止电击、静电等的损害，请务必把F.G端子接地。

2、交流电源AC接口（P91）

接入AC电源。电源输入范围可选100V、120V、200V、220V、240V等电压。频率分别为50/60HZ。

3、保险管托架（P89）

容量1A的小型保险管插入到AC电源的电路中。

4、控制信号输入出接头（P48）

外部信号输入及控制信号输出的连接用接头。输出入电路和内部电路由光电藕合器绝缘分隔开，适合的插头是DDK生产的57-30240（附件）或相当的产品。

5、接线端子板（P37、70）

* SI/F ：   是用于连接UNIPULSE生产的外部显示器、打印机等的2线式串行接口的输出端子。

* CAL-R： 把电阻连接到该端子之间，并使标CAL校准开关处于ON位置后，电阻被连接到载荷传感器一侧，同时能够得到伪输入。

6、CAL校准开关（P36）

把电阻连接到CAL-R端子后，使该开关处于ON位置时，能够得到伪输出。

注意：称量时，请务必使开关处于OFF的状态下才能使用。

7、双列直插校准开关

该双列直插校准开关用于零调整范围、增益调整范围的选择以及校准禁止LOCK的ON/OFF转换。

（详细请参考P32~P36校准方法）

8、载荷传感器接头（P15）

使用圆形7针接头。与载荷传感器的连接一般采用6线式。适合的插头是HIROSE电机生产的JR16PK-7S（附件）或相当的产品。

9、D/A转换器输出端子（OP4）（P85）

是D/A转换器的输出端子，使用BNC端子，中心线是正极，属于多治见生产的3CV-P2或相当的产品。适合的电缆是RG-223/U、3D-2V、3C-2V等。

10、选购件接口

可以从下面的4类中同时选用2类。但是RS-232C和RS-485不能同时使用。

（1）设置点接口用输出入接头（OP1）（P71）

是用于通过数字开关输入定量投料/排出设定值的接口。

可连接另行购买的专用设置点接口E770。适合的插头是DDK生产的57-30360或相当的产品。

（2）BCD输出（OP2）（P73）

BCD并行数据输出的连接用接头。适合的插头是DDK生产的57-30360或相当的产品。

（3）RS-232C通信接口（OP3）（P76）

RS-232C接口的连接用接头。适合的插头是25针的D-SUB接头。

（JAE产DB-25P-N、OMRON产XM2A-2501等）

（4）RS-485通信接口（OP5）（P87）

RS-485接口的连接用接头。

8  连接方法

8.1电源输出端子的连接方法

把附带的AC输入电源线正确地插进后面板的AC输入插口里。

可使用的电源范围如以下所示。

| SET | AC-IN | PUSE |
| --- | --- | --- |
| 100V | 85~110V | 1A/250V |
| 120V | 102~131V |  |
| 200V | 170~220V |  |
| 220V | 187~242V |  |
| 240V | 204~250V |  |

* AC电源电压可通过改变内部电路的连接方式进行变换。

（详细内容请参考P91电源电压的变换）

8.2机架地线的连接方法

为防止电击、静电等的危害所采用的接地用端子。

使用0.75mm2左右的粗电线，请务必接地。

8.3 SI/F的连接方法

按以下步骤把2线电缆连接到后面板的“SIF”端子架上。

- 把要连接的电线外皮剥去5~6mm。

- 拧转其前端，但不要弄碎。

- 把附带的螺丝刀插入上面的孔里，一边往上翘一边用力插进。

- 把电线插进下面的孔中，插入时不要弄碎前端。

- 拔出螺丝刀。

- 轻轻地拉拉电线，确认夹紧是否夹牢。

* 可连接的电线为0.2~2.5mm2。

请不要在电线的前端装上压紧端子或焊接焊锡等。

* 连接多股电线时，请事先把电线拧成一块后连接。

SI/F有关的注意事项： 。外部SI/F设备最大可连接3台。 。SI/F端子不分正负极。 。不必使用屏蔽电缆，干扰较大的线和AC线等需另外接线。

8.4控制输入出接头的连接方法

连接到后面板的“CONTROL”接头。

（1）输入信号    把通过接触点（继电器、开关等）或无接触点（晶体管、开路集电极

（8点）     输出的TTL等）与COM端子短接时为ON。

[投料/排出、皮重ON、皮重OFF、D/Z、HOLD或判断、启动、停止]

（2）输出信号    晶体管的集电极开路输出。（发射极=COM端子）

（12点）    [零点附近、大投料输出、中投料输出、小投料输出、适量或结束、过量、不足、上限、下限、稳定、重量异常或错误、RUN]

（3）接头引脚的分配

适合的插头：DDK生产的57-30240（附带品）或相当的产品

| 1 | * | COM | 13 | * | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 入 | G/N | 14 | 入 | HOLD或判断 |
| 3 | 入 | D/Z ON | 15 | 入 | 投料/排出 |
| 4 | 入 | 去皮重 ON | 16 | 入 | 启动 *1 |
| 5 | 入 | 去皮重 OFF | 17 | 入 | 停止 *1 |
| 6 | 出 | 零点附近 | 18 | 出 | 下限 |
| 7 | 出 | 大投料输出 | 19 | 出 | 上限 |
| 8 | 出 | 中投料输出 | 20 | 出 | 稳定 |
| 9 | 出 | 小投料输出 | 21 | 出 | 重量异常或错误 |
| 10 | 出 | 不足 | 22 | 出 | 适量或结束 |
| 11 | 出 | 过量 | 23 | 出 | RUN |
| 12 | * | COM | 24 | * | COM |

* COM（COM：1，13，12，24引脚）内部连接。

**1时序模式时有效。

**2 能够通过设定进行选择。

（4）等效电路（输入）

信号输入电路通过把输入端子和COM端子进行短路、断开等方式输入信号。

通过接触点（继电器、开关等）或无接触点（晶体管、集电极开路输出的TTL等）进行短路。

F701

| 开路 | OFF |
| --- | --- |
| 短路 | ON |

Ic=约6mA    按钮    触发开关  继电器     晶体管       TTL集电极

接触点                   开路输出

COM

IN为“H”时，ON

* 请不要从外部给信号输入电路施加电压。 * 外部元件请使用能承受Ic=10mA以上电流的元件。 * 外部元件的漏电请控制在100uA以下。

（5）等效电路（输出）

信号输出电路是晶体管的集电极开路输出。

输出信号电路为晶体管集电极开路。

F701

Vcc  +12V                     Vext

灭弧器

直流电源

负荷

继电器

COM                  变阻器

灭弧器	交流电源

Vceo=30V(max)                         负荷

Ic=50mA(max)

* 晶体管的状态

| 输出数据 | Tr |
| --- | --- |
| 0 | OFF |
| 1 | ON |
| * 继电器驱动用电源（Vext）要准备外部电源（最大到DC30V）。 * 请不要把负荷（继电器的线圈等）短路，会损坏输出晶体管。 * 为防止产生过电压，请按图示把过电流吸收器或灭弧器连接到继电器电路（线圈侧及接触点侧）中。能够减少噪声干扰引起的故障，延长继电器的使用寿命。 |

8.5载荷传感器的连接方法

F701的外加电源电压为10V、电流最大为120mA、最大能够并联4个350Ω的载荷传感器。适合的插头为HIROSE电机生产的JR16PK-7S或相当的产品。

（1）6线式的连接方法

本仪器的载荷传感器输入接头是6线式（遥感式）。与载荷传感器的连接必须使用6芯屏蔽线，干扰较大的线（电气设备的配线和数字设备的配线等）与AC线需另外接线。

载荷传感器

红色

黄色

橙色

黑色

绿色

白色

所谓的遥感式是指：由于随着温度的变化电缆的电阻也产生变化，为防止施加给载荷传感器的外加电压出现变动，使接近载荷传感器位置的外加电压稳定的方式。

（2）4线式的连接方法

如下图所示，请把连接器插头内部的1和2、4和3分别连接。

即使把接头的2针和3针处于开路的状态，表面上也能正常工作，但会导致载荷传感器出现电压过大、发热、破损等现象。

载荷传感器

红色

黑色

绿色

白色

这里必须连接

（3）载荷传感器的并联方法

在工业用秤方面，有时把几个载荷传感器并联后组成料斗定量秤或打包称量秤。

使用另外购买的B410（4点多载荷传感器多头接线箱）能够方便地进行并联连接。

从本仪器侧面看到的n个并联载荷传感器群的额定容量是n倍，其灵敏度可以认为与单个传感器的灵敏度一样。平均化电阻（R）为300~500Ω，必须使用相对比一样，温度系数较好的产品。使用已经并联连接的载荷传感器时，不需要平均化电阻。

* 进行并联连接时，为防止各个载荷传感器的容量由于偏载或机械冲击等引起过载现象，请选择具有足够余量的载荷传感器。

（4）传感器电缆

传感器电缆的颜色区分因生产厂家而异，请仔细阅读传感器的说明书后正确地连接。

现举例以作参考。

| 记号、信号名称 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变换器厂家名 | +EXC | -SIG | -EXC | +SIG | 屏蔽 |
| HBM | （UNIPULSE） | 绿 | 红 | 黑 | 白 | 黄 |
| TEAL | THIAPPU | 红 | 黑 | 蓝 | 白 | 黄 |
| KYOWA | 共和电业 | 红 | 白 | 黑 | 绿 | 外皮 |
| Shinkoh | MINEBEA | 红 | 蓝 | 白 | 绿 | 外皮 |
| BLH | MINEBEA | 绿 | 红 | 黑 | 白 | 黄 |
|  | ORIENTIKKU | 红 | 蓝 | 白 | 绿 | 黄 |
| SHOWA | 昭和测器 | 红 | 黑 | 蓝 | 白 | 外皮 |
| PHILIPS | PHILIPS | 红 | 白 | 蓝 | 绿 | 外皮 |

9  按键的使用方法

F701带有通过设定模式能改变功能的“设定键”和与设定模式无关的具有单一功能的“专用键”。设定键采用能便于设定项目的选择和设定值的输出的目的优先方式。

9.1专用键的使用方法

各个键具有如下所示的功能。

去皮重       去皮重键，状态显示器的“TARE”亮灯。

但是按照设定模式4-标准NTEP模式的设定，仅在以下情形实行去皮重。

* 重量值稳定时。（STAR亮灯后）

* 皮重值的范围为0<皮重≤最大称量值时

去皮重复位   去皮重的复位键。但皮重设定值不会被清除。

零         按下 零  →  变更/登录  后，毛重值立刻变为0。但如果在毛重超过零限制值的范围时操作的话，ZALM闪烁。（有关DZ限制值的详细内容请参考P47 DZ限制值。）

毛重/净重    进行重量显示值（毛重、净重）的转换。在显示毛重（GROSS亮

灯）时按下该键后转换成净重，在显示净重（NET亮灯）时按下该键后，变换成毛重。但在设定模式4-增加功能选择1中把转换设定成外部时，该键不能进行显示转换。

* 通过*P47功能键禁用的设定，能够禁止专用键的使用。

9.2设定键的使用方法

（1）设定模式的构成

设定键由6个设定模式组成。

在各个设定模式中，从1到9的各个键分别分配一个功能

设定模式的选择

F → 变更/登录 → 0 ~ 9 → 变更/登录 模式号

|  | 设定 模式0 | 设定 模式1 | 设定 模式2 | 设定 模式3 | 设定 模式4 | 设定 模式9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限 /P23 | 禁止比较时间 /P24 | 称量功能1 | 砝码重量值 /P28 | DA输出模式 /30 | 间隔校准 /P35 |
| 2 | 下限 /P23 | 判断时间 /P24 | 称量功能2 | 最大称量值 /P28 | DA零输出重量值 /P30 | —— |
| 3 | 零点附近 /P23 | 结束输出时间 /P24 | 称量功能3 | 最小分度值 /P28 | DA满刻度 /P30 | —— |
| 4 | 大投料 /P23 | 矫正投料时间 /P24 | 时序模式 | 净重限定值 /P28 | RS-232C/RS-485I/F设定/P30 | —— |
| 5 | 定量前 /P23 | AZ次数 /P24 | 功能键禁用/P26 | 毛重限定值 /P28 | ID设定（0000） /P30 | —— |
| 6 | 落差 /P23 | 判断次数 /P24 | 滤波 /P27 | DZ限制值 /P28 | 外部设置点接口选择/P31 | —— |
| 7 | 过量 /P23 | 自动落差限制值/P24 | 动态检测/P27 | 功能选择 /P29 | 扩充功能 /P31 | —— |
| 8 | 不足 /P23 | —— | 自动调零/P27 | 重力加速度修正/P29 | —— | —— |
| 9 | 定量 /P23 | 皮重设定 /P24 | 设定值锁定/P27 | 可选电路板 /P29 | 标准NTEP模式/P31 | —— |
| 零 | —— | —— | —— | —— | —— | 零点校准 /34 |

* 设定模式选择后，1~9键成为设定项目选择键。

（2）设定模式的选择方法

F  →    变更  →        →     登录

设定模式号

例如：要设定为模式0时：

F   →    变更  →     0  →     登录

（3）设定值的输出方法

例如：要把定量设定为50.00kg时：

目前的重量值

1）重量值显示在显示器上。                        38.02kg

从该状态开始设定。

2）选择设定项目

按下 定量9 键后，显示目前的定量设定值。      09000.00kg

设定模式    目前的设定值

设定项目

3）开始变更

按下变更键后，开始闪烁定量设定值的最高位数。   09,000.00kg

4）输入设定值

输入设定值。                               09,000.00kg

每次按下数字键后，闪烁移动到下一位数。

（50.00kg时，按键输入05000）

5）输入数字一直到最低位，由于又重新开始在最高位闪烁，可以不断重新进行设定。

6）登录设定值                                          目前的重量值

输入正确的设定值后，按下登录键对设定值进行登录。       38.02kg

显示返回到重量值的显示状态。

7）以上步骤完成定量设定值的输入。其他的设定值也能同样进行输入。

10设定值一览表

- 设定模式0

F   →    变更  →     0  →     登录

| 设定 项目 | 名称 | 初始值 | LOCK1 (SRAM) | LOCK2 (NOV.RAM) | LOCK SW (NOV.RAM) | 仅显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限 | 000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 下限 | 000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 零点附近 | 000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 大投料 | 000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 定量前 | 000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 落差 | 00.00 |  |  |  |  |
| 7 | 过量 | 0.00 |  |  |  |  |
| 8 | 不足 | 0.00 |  |  |  |  |
| 9 | 定量 | 000.00 |  |  |  |  |

- 设定模式1

F   →    变更  →     1  →     登录

| 设定 项目 | 名称 | 初始值 | LOCK1 (SRAM) | LOCK2 (NOV.RAM) | LOCK SW (NOV.RAM) | 仅显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比较禁止时间 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2 | 判断时间 | 1.50 |  |  |  |  |
| 3 | 输入结束时间 | 3.00 |  |  |  |  |
| 4 | 补偿投料时间 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | AZ次数 | 01 |  |  |  |  |
| 6 | 判断次数 | 01 |  |  |  |  |
| 7 | 自动落差限制值 | 098.00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 皮重设定 | 000.00 |  |  |  |  |

- 设定模式2

F   →    变更  →     2  →     登录

| 设定 项目 | 名 称 | 初始值 | LOCK1 (SRAM) | LOCK2 (NOV.RAM) | LOCK SW (NOV.RAM) | 仅显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称量功能1 | 0000 |  |  |  |  |
| 2 | 称量功能2 | 00000 |  |  |  |  |
| 3 | 称量功能3 | 0141 |  |  |  |  |
| 4 | 时序模式 | 0000 |  |  |  |  |
| 5 | 功能键禁用 | 1111 |  |  |  |  |
| 6 | 滤波 | 42 |  |  |  |  |
| 7 | 动态检测 | 1.5-05 |  |  |  |  |
| 8 | 零件追踪 | 0.0-00 |  |  |  |  |
| 9 | 设定值LOCK | 00 | 设定LOCK1，LOCK2（储存到NOV.RAM中） |

- 设定模式3

F   →    变更  →     3  →     登录

| 设定 项目 | 名称 | 初始值 | LOCK1 (SRAM) | LOCK2 (NOV.RAM) | LOCK SW (NOV.RAM) | 仅显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砝码重量值 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2 | 最大称量值 | 100.00 |  |  |  |  |
| 3 | 最小分度值 | 0.01 |  |  |  |  |
| 4 | 净重限定值 | 999.99 |  |  |  |  |
| 5 | 毛重限定值 | 999.99 |  |  |  |  |
| 6 | DZ限制值 | 02.00 |  |  |  |  |
| 7 | 功能选择 | 3212 |  |  |  |  |
| 8 | 重力加速度修正 | 09 |  |  |  |  |
| 9 | 可选电路板 | 0000 |  |  |  |  |

- 设定模式4

F   →    变更  →     4  →     登录

| 设定 项目 | 名称 | 初始值 | LOCK1 (SRAM) | LOCK2 (NOV.RAM) | LOCK SW (NOV.RAM) | 仅显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D/A输出模式 | 00 |  |  |  |  |
| 2 | D/A零输出重量值 | 000.00 |  |  |  |  |
| 3 | D/A满刻度 | 100.00 |  |  |  |  |
| 4 | RS-232C/485I/F设定 | 30101 |  |  |  |  |
| 5 | ID设定 | 0000 |  |  |  |  |
| 6 | 外部设置点接口选择 | 00000 |  |  |  |  |
| 7 | 扩充功能选择1 | 00000 |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 标准NTEP模式 | 0000 |  |  |  |  |

- 设定模式9

F   →    变更  →     9  →     登录

| 设定 项目 | 名称 | 初始值 | LOCK1 (SRAM) | LOCK2 (NOV.RAM) | LOCK SW (NOV.RAM) | 仅显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间隔校准 | 100.00 |  |  |  | 指令 |
| 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  | 0 |  |  |  |  |
| 零 | 零校准 | 0 |  |  |  | 指令 |

*  初始值   ：出厂设定值

*  LOCK1  ：通过软开关（设定）禁止设定值的变更。

（存储在备用RAM中）

*  LOCK2  ：通过软开关（设定）禁止设定值的变更。

（存储在NOV.RAM中）

*  LOCK SW ：通过把背面的双列直插校准开关（LOCK）设置为ON，禁止设定值的变更。（存储在NOV.RAMf中）

*  仅显示   ：不能进行设定变更。

10.1设定模式0

设定模式0是用于设置定量投料/排出控制设定的模式。

- 例如：要把定量设定为“10000”、把落差设定为“500”时。

F   →    变更  →     0  →  登录     选择设定模式0

定量   →    变更  →     1   0    0    0    0  →     登录

落差   →   变更  →     0    5    0    0  →     登录

上限             0  1  （00000～99999）

下限             0  2  （00000～99999）

零点附近         0  3  （00000～99999）

大投料           0  4  （00000～99999）

定量前           0  5  （00000～99999）

落差             0  6      （0000～9999）

过量             0  7         （000～999）

不足             0   8          （000～999）

定量             0   9                   （00000～99999）

* 详细内容请参考第50页“定量投料/排出控制设定”。

10.2设定模式1

设定模式1是设置定量投料/排出控制的输出信号和时序模式时的参数等的模式。

- 例如：要把皮重设定为“8000”、把结束输出时间设定为“0.25”时。

F   →    变更  →     1  →  登录     选择设定模式1

9   →    变更  →     0   8    0    0    0  →     登录

3   →   变更  →     0    2    5   →     登录

。比较禁止时间

1

。判断时间

2

。结束输出时间

3

。补偿投料时间（时序模式时有效）

4

。AZ次数（时序模式时有效）

5

。判断次数（时序模式时有效）

6

。自动落差限制值

7

。皮重设定

9

10.3设定模式2

设定模式2是用于调谐F701的显示和内部功能的设定模式。

- 例如：要把数字滤波设定为“32次”、把动态检测设定为“1.5-05”时。

F   →    变更  →     2  →  登录     选择设定模式2

6   →    变更  →     5  →     登录

7   →   变更  →     1    5     0      5   →     登录

。称量功能1

1         2   1

投料/排出控制模式                                  零点附近比较

2：外部选择                                        2：比较 OFF

1：排出控制                                        1：净重

0：投料控制                                        0：毛重

定量以及过量、不足比较                             上下限比较

2：比较 OFF                                       2：比较 OFF

1：净重                                            1：净重

0：毛重                                            0：毛重

。称量功能2

2            2   2

输出选择（21脚）                             结束信号输出模式

2：重量异常以及                                2：小投料信号为ON，经过判断

时序错误                                       时间后或从重量值稳定开始起，

1：时序错误                                       仅在结束输出时间为ON。

0：重量异常                                    1：经过判断时间后，从重量值的稳

输出选择（22脚）                                 定开始起，仅在结束输出时间为

1：结束输出                                       ON。

2：适量输出                                    0：经过判断时间后起，仅在结束输

出时间为ON。

过量、不足比较模式

3：结束输出ON时，进行比较，                  上下限比较模式

保持重量值。                                 1：外部判断输出ON时，进行比较

2：结束输出ON时，进行比较                    0：定时比较

1：外部判断输出ON时，进行比较

0：定时比较

。称量功能3

3           2  3

3：自动落差修正系数 1/4                       1：数据去皮重  ON

2：自动落差修正系数 2/4                       0：数据去皮重  OFF

1：自动落差修正系数 3/4

0：自动落差修正系数  1

自动落差修正  平均次数（1~9）

1：自动落差修正  有

0：自动落差修正  无

。时序模式

4           2  4

（时序控制）

1：时序模式                                    1：启动时，确认重量值  有

0：简单比较模式                                0：启动时，确认重量值  无

（时序控制）

1：补偿投料   有                               1：启动时，确认零点附近  有

0：补偿投料   无                               0：启动时，确认零点附近  无

。功能键禁用

5           2  5

[ 去皮重 ]键                                    [毛重/净重]键

1：有效                                        1：有效

0：禁用                                        0：禁用

[ 去皮重复位 ]键                                [零] 置零键

1：有效                                        1：有效

0：禁用                                        0：禁用

。滤波

6           2  6

数字滤波                            模拟滤波

7：128次  3：8次                    3：8Hz

6： 64次  2：4次                    2：6Hz

5： 32次  1：2次                    1：4Hz

4： 16次  0：OFF                    0：2Hz

（详细内容请参考P40滤波）

。动态检测

7           2  7

* 设定稳定检测的参数

时间（秒） 变化幅度

（详细内容请参考P41动态检测）

。自动调零

- 2  8

时间（秒  幅度

（详细内容请参考P43自动调零）

。设定值锁定

9           2  9

LOCK1                  LOCK2

1：ON                   1：ON

0：OFF                  0：OFF

（详细内容请参考第18页“设定值一览表”）

10.4设定模式3

设定模式3是设定有关初期校准设定值的模式。

- 例如：要把最大称量值设定为“10000”、把最小分度值设定为“1”时。

F   →    变更  →     3  →  登录

2   →    变更  →     1   0    0    0    0  →     登录

3   →   变更  →     0    0    1   →     登录

。砝码重量值

1                3  1                 (00000~99999)

。最大称量值

2                 3  2  (00000~99999)

。最小分度值

3                 3  3  (001~100)

。净重限定值

4                 3  4   (00000~99999)

。毛重限定值

5                 3  5     (00000~99999)

。DZ限制值

6                 3  6  (0000~9999)

* 详细内容请见第28页“校准的方法”。

。功能选择

7           3  7

显示次数                                   显示单位

3：25次/秒   1：6次/秒                       5：N  2：g

2：13次/秒   0：3次/秒                       4：Ib  1：t

3：kg  0：无

小数点位置

3：0.000                                      显示1/4分度值

2： 0.00                                      1：ON

1：  0.0                                      0：OFF

0：    0

F701作为符合称量法型号认可的称量秤使用时，请把1/4分度值显示设定为OFF。设定为OFF后，“零点”在真正的零点（0±1/4分度值）处亮灯。

。重力加速度修正

8           3  8

（1~16的地区编号）

（详细内容请参考P44重力加速度修正）

。可选电路板 （仅显示）

9           3  9

设定用电路板

1：已安装                                *未定义

0：未安装

BCD输出电路板

1：已安装

0：未安装

10.5设定模式4

F   →    变更  →     4  →  登录

。D/A输出模式

1        4  1

试验模式                                    输出重量模式

2：20mA固定输出                            1：净重

1： 4mA固定输出                            0：毛重

0：重量值联动

。D/A零输出重量值

2        4  2

（00000~99999）

。D/A满刻度设定

3        4  3

（00000~99999）

（详细内容见P85D/A变换器）

。RS-232C/RS-485I/F设定

4        4   4

波特速率选择                              结束符

3：9600bps                              1：CR+LF

2：4800 bps                              0：CR

1：2400 bps

0：1200 bps                              停止位

1：2 bit

字符长                                    0：1 bit

1：8 bit

2：7bit                                   奇偶位

2：偶数

1：奇数

0：无

。ID设定

5        4  5

（00000~99999）                                             （详细内容见P77RS-232C、P87RS-485）

。外部设置点接口选择

6        4  6

落差

大投料

*  1：通过设置点接口用的I/F                        定量前

进行设定（禁用键输入）                       过量、不足

0：通过键输入进行设定                           定量

。扩充功能选择1

7        4  7

*数据更新速率                                   排出控制时

6：1次/秒                                    1：净重值不反转显示。

5：2次/秒                                    0：净重值反转显示

4：5次/秒

3：10次/秒

2：20次/秒

1：50次/秒                                    毛重/净重  变换显示

0：100次/秒                                   1：外部输入模式

* 是BCD数据的更新速率。                            0：内部、外部模式

稳定时滤波器                                      动态检测模式

1：不插入                                       1：校验模式

0：插入（64次）                                0：稳定模式

。标准NTEP模式

9        4  9

单触去皮重                                   用 0 键显示皮重值

1：仅稳定时受理                              1：有效

0：定时受理                                  0：无效

去皮重的范围                                 单触去皮重有效时的皮重设定及数据1：0<皮重≦最大称量值                     去皮重ON/OFF的禁用

0：全范围                                    1：有效

0：无效

11校准的方法

F701的校准包括用前面板的10个键进行的数字校准以及通过后面板的双列直插校准开关所进行的校准。

11.1后面板双列直插校准开关

是用于进行校准设定的双列直插校准开关。

| 编号 | SW ON | SW OFF |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止校准LOCK ON | 禁止校准LOCK OFF |
| 2 | HI GAIN（0.5~1.5mV/V） | LO GAIN（1.0~3.0mV/V） |
| 3 | 零移位（1mV/V）ON | OFF |
| 4 | 零移位（0.5mV/V）ON | OFF |

* 同时使3、4号处于ON后，成为零移位（1mV/V+0.5mV/V=1.5mV/V）ON的状态。

。零移位的使用方法

由于无论在HI GAIN / LO GAIN的哪一个范围里，F701都可以对范围内的全部输入值进行零校准。因此，如载荷传感器的初始皮重量较大时，载荷传感器的间隔有时会超过GAIN的范围。防止该现象产生的功能就是零移位。

例）HI GAIN范围中初始皮重进行1.0mV/V的零校准时。

0.5mV/V       GAIN的范围只剩下0.5mV/V

零

因此，把校准用的4号双列直插校准开关处于ON，使0.5mV/V进行零移位后，

1.0mV/V       GAIN的范围扩大到1.0mV/V.

零           通过该功能可以把传感器的初始皮重量往负方向移动，能够扩大GAIN的范围。在相对称量物体的重量其皮重量较大的称量方面是一种十分有效的功能。

0

11.2实际校准的方法

实际施加负荷（砝码）给载荷传感器（秤），该时的显示数值替换为任意的指示值（砝码的重量数值）的操作叫做实际校准。

请按以下的步骤进行实际校准。

- 把AC电缆与载荷传感器（秤）连接。

- 接通电源，请确认显示器上是否显示重量数值或过量程信息（LOAD或oFl）。

- 请把后面板上双列直插校准开关的校准LOCK置于OFF位置。（校准LOCK在ON的位置时，禁止进行校准和初始设定值的变更。）

- 把GAIN的范围对准要使用的传感器的额定输出值。

HI GAIN：0.5~1.5mV/V

LO GAIN：1.0~3.0mV/V

- 改变滤波及动态检测的设定值，直到重量值稳定、“STAB”亮灯为止。

滤波               62

动态检测          1.5-05

F   →    变更  →     2  →  登录    选择设定模式2

滤波   6   →    变更  →     6   →    登录

动态检测  7   →   变更  →     1    5   0   5   →    登录

- 确定最大称量值、最小分度值，并分别进行设定。

在传感器的额定负载以内决定秤的最大称量值（满刻度）。

最大称量值÷ 最小分度值成为该秤的显示分辨率。

在最大称量值 ÷ 最小分度值 ≦ 10000的范围内决定该数值。（本仪器的内部分辨率是1/40000）。

| 最大称量值 | 100.00kg | 50.00kg | 50.000kg | 500.00kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小分度值 | 0.01kg | 0.01kg | 0.005kg | 0.10kg |
| 显示分辨率 | 1/10000 | 1/5000 | 1/10000 | 1/5000 |

F   →    变更  →     3  →  登录    选择设定模式3

最大称量值   2   →    变更  →                     →     登录

最小分度值   3   →   变更  →               →     登录

* 另外，如果知道校准时的砝码重量的话，要首先设定好。

砝码重量值   1   →    变更  →                     →    登录

—— 设定模式3

7、必要时设定净重限定值、毛重限定值。

F   →    变更  →     3  →  登录    选择设定模式3

净重限定值   4   →    变更  →                     →     登录

总限定值     5   →    变更  →                     →     登录

8、决定单位显示。

功能选择   7   →    变更  →                  →     登录

5：N  4：Ib  3:kg

2:  g  1:  t  0: 无

9、为了保证机体以及传感器适合的工作温度，请接通电源后放置30分钟左右。

10、 选择校准模式

F   →    变更  →     9  →  登录    选择校准模式

把键模式变换为校准模式后，重量值显示变为“毛重”，数字置零被消除，禁用自动调零功能。

11、零校准（去除初始皮重）

（1）检查载荷传感器（秤）的周围，确认其与没有周边的机器或异物接触、没有放置不必要的载荷等。

（2）请确认“STAB”是否已经亮灯。（不稳定的话则不可进行校准）

（3）操作零校准键，直到重量值的显示为零。

F   →    变更  →     9  →  登录    选择校准模式

零校准开始    0  →  登录

（4）“cErr2”或“LoAd”时，表示初始皮重去除量超过零调整范围。

使用后面板的双列直插校准开关进行零移位后，再一次进行（3）的零校准。

（5）“cErr3”或“LoAd”时，表示初始皮重去除量位于负（—）侧。

在后面板双列直插校准开关的零移位处于ON时，请把它置于OFF或把载荷传感器的+SIG和-SIG的电线反向连接。

（6）重量数值不稳定而中断校准时，显示“cErr9”。

重新把滤波以及动态检测设定为适当的值，在确认“STAB”亮灯后，再一次进行（3）的零校准。（设定方法见P33）。

12、间隔校准

（1）把低于最大称量值的砝码放入载荷传感器（秤）里。

（最大称量值的50%以上的砝码其直线性等方面较好的）

（2）要与零校准时一样，确认没有放置不必要的载荷。

（3）请确认“STAB”是否已经亮灯。（不稳定的话则不可进行校准）

（4）操作间隔校准键设定砝码的重量值，直到重量值的显示与设定值相同时为止。

按下0 键后，返回到重量值显示状态

F   →    变更  →     9  →  登录    选择校准模式

间隔校准开始   1   →    变更  →                     →     登录

砝码的重量值

* 按下该键后显示的砝码重量值与要变更的数值相同的话，则可以省略数值输入。

（5）“cErr6”时，表明载荷传感器（秤）的输出没有达到间隔调整范围。

确认载荷传感器的额定输出达到F701的间隔调整范围后，再一次进行（4）的间隔校准。

（6）“cErr7”或“LoAd”时，表示载荷传感器（秤）的输出位于负（—）侧。

把载荷传感器的+SIG和-SIG的电线反向连接后，再一次进行（4）的间隔校准。

（7）“cErr8” 或“LoAd”时，表示载荷传感器（秤）的输出超过了间隔调整范围。

请确认载荷传感器的额定输出处于F701的间隔调整范围内或把后面板双列直插校准开关的零移位置于ON。以上的操作完成后，再一次进行（4）的间隔校准。

（8）“cErr4”时，表示间隔设定值设定得比最大称量值大。请重新变更设定值。

（9）“cErr5”时，表示间隔设定值设定为“00000”。请输入正确的数值。

（10）重量数值不稳定而中断校准时，显示“cErr9”。

重新把滤波以及动态检测设定为适当的值，在确认“STAB”亮灯后，再一次进行（4）的间隔校准。（设定方法见P33）。

（13）校准完成后

（1）请设定滤波、动态检测等。

但不要改变最大称量值、最小分度值的设定。

（2）设定用于决定数字置零范围的DZ限制值。（详细内容见P47DZ限制值）

（3）校准以及初始设定完成后，为防止因误操作等破坏设定值，请把后面板双列直插校准开关的校准LOCK置于ON的位置。

11.3 CAL-R校准方法

记录下通过实际校准准确校准后由CAL-R得到的数值。

根据记录好的二次校准数值，在本仪器的故障更换或误操作破坏了间隔校准值时，能够不用砝码进行大概的间隔校准。但CAL校准由于只是临时性的校准，请尽早进行正式的实际校准。另外平时务必要在CAL校准开关处于OFF的状态下使用。

（1）CAL电阻的电阻值和灵敏度的关系

。1个350Ω的载荷传感器时，大致按如下所示。

| 300kΩ | 0.29mV/V |
| --- | --- |
| 200kΩ | 0.44mV/V |
| 100kΩ | 0.87mV/V |
| 50kΩ | 1.74mV/V |

。另外并联4个载荷传感器时，由于灵敏度下降为1/4，变成如下所示。

| 75kΩ | 0.29mV/V |
| --- | --- |
| 50kΩ | 0.44mV/V |
| 30kΩ | 0.73mV/V |
| 12kΩ | 1.82mV/V |

（2）实际校准时需要完成的事项。

（1）以表的内容为参考，把电阻值合适的电阻器安装到后面板的CAL-R端子架上。

（2）按通常的步骤使用砝码进行实际校准。此时CAL校准开关要事先设置于OFF位置。

（3）实际校准结束后，要显示出零点。

（毛重显示为0：使之成为零校准时的状态。）

（4）记录由CAL校准开关置于ON位置时得到的显示值（毛重显示）。由于该数值是二次校准值，务必要保存好该记录。

（3）本仪器更换时的再校准方法

（1）把CAL-R安装到新更换的F701中。

（2）按通常的步骤进行实际校准的零校准。指示值要显示出零点。（毛重显示为0）

（3）把CAL校准开关置于ON位置。

（4）确认“STAB”已经亮灯。

（5）通过间隔校准键设定记录好的二次校准值，直到重量值（毛重）显示与设定值相同为止。

（6）把CAL校准开关置于OFF位置。

12去皮重、数字置零

去皮重和数字置零两者都是使指示值变为0的功能，但要按如下所示区分使用。

。去皮重  。。。 是使净重值变成0的功能。该操作不能改变毛重值。

。数字置零 。。。是使毛重值变成0的功能。

由于（净重）=（毛重）-（皮重），净重是随着这些因素变化的。能变成0的范围是由设定模式3的 6  DZ限制值所设定的数值。如果超过该范围进行数字置零的操作后，“AZLM”闪烁。

F  →    变更  →     3  →  登录    选择模式3

6   →    变更  →                 →     登录

DZ限制值（4位）

此外还有数据去皮重的功能。

。数据去皮重 。。。 是把用按键开关设定的任意皮重设定重量值从净重中减去的功能。该功能是在把要减去的重量值输入设定模式1的 9 皮重设定并且把设定模式2的 3 数据去皮重ON/OFF置于ON位置以后生效的。

F  →    变更  →     1  →  登录    选择模式1

9   →    变更  →                    →     登录

皮重值（5位数）

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

3   →    变更  →               →     登录

1：数据去皮重 ON

0：数据去皮重 OFF

12.1去皮重

。从前面板操作的去皮重

按下前面板的 去皮重 键后，净重值立刻变为0，同时“TARE”亮灯。

。通过外部信号的去皮重

把后面板CONTROL接头的4号引脚（去皮重ON）与COM短接后，净重值立刻变为0，同时“TARE”亮灯。

。但是由设定模式4-标准NTEP模式的设定时，仅在“STAR”亮灯时动作。

去皮重的范围能够从全范围或0<皮重≦最大称量值之中选择。

* 即使进行去皮重的操作净重值也不变成0时，可能是以下原因引起的。

| 原 因 | 对 策 |
| --- | --- |
| 指示值已经是毛重值。 | 请按下毛重/净重键，使指示值成为净重值。 （“NET”亮灯的话，表示指示值是净重值） |
| 指示值还没有稳定。 （按设定要求） | 请在“STAB”亮灯时进行去皮重的操作。 |
| 指示值处于去皮重的范围之外。（按设定要求） | 请在去皮重的范围内进行去皮重的操作。 |

- 去皮重复位

。从前面板操作的去皮重复位

按下前面板的 去皮重复位 键后，立刻进行去皮重复位，毛重值和净重值返回到相同的数值。同时“TARE”灭灯。

。通过外部信号的去皮重复位

把后面板CONTROL接头的5号引脚（去皮重OFF）和COM短接后，立刻进行去皮重复位，毛重值和净重值返回到相同的数值。同时“TARE”灭灯。

- 即使进行去皮重复位的操作净重值也不与毛重值成为相同的数值时，可能是以下原因引起的。

| 原 因 | 对 策 |
| --- | --- |
| 数字去皮重已经生效 | 请把设定模式1的 9 皮重设定值设置为0或把设定模式2的 3 数字去皮重ON/OFF设置为OFF。 |

12.2数字置零

。从前面板操作的数字置零

按下前面板的 零  →  登录 键后，毛重值立刻变为0。

净重值按（净重）=（毛重）-（皮重）的公式进行变化。

。通过外部信号的数值调零

把后面板CONTROL接头的3号引脚（D/Z ON）和COM短接后，毛重值立刻变为0。

净重值按（净重）=（毛重）-（皮重）的公式进行变化。

* 进行数字置零操作后，显示不变为0或“ZALM”闪烁时，可能是以下原因引起的。

| 原 因 | 对 策 |
| --- | --- |
| 在超过DZ限制值（非法值200）的位置进行了数字置零的操作。 | 。请改变DZ限制值并再次进行调零操作。（但该方法只是应急的措施，请尽早进行零校准。 。请除去附着在容器等上面的称量污泥。 。请确认是否有机械性的接触。 |

- 关于外部输入信号

。等效电路

信号输入电路通过把输入端子和COM端子进行短路、断开等方式输入信号。

通过接触点（继电器、开关等）或无接触点（晶体管、集电极开路输出的TTL等）进行短路。

F701

| 开路 | OFF |
| --- | --- |
| 短路 | ON |

Ic=约6mA    按钮    触发开关  继电器     晶体管       TTL集电极

接触点                   开路输出

COM

IN为“H”时，ON

。请不要从外部给信号输入电路施加电压。 。外部元件请使用能承受Ic=10mA以上电流的元件。 。外部元件的漏电请控制在100uA以下。

。输入信号（边缘输入）

去皮重、去皮重复位、数字置零分别在ON的边缘（OFF→ ON）动作。

OFF——   ——

—

ON

→  ←    脉冲幅宽50mSec以上

13滤波

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

6   →    变更  →           →    登录

数字滤波                         模拟滤波

7：128次  3：8次                3：8Hz

6： 64次  2：4次                2：6Hz

5： 32次  1：2次                1：4Hz

4： 16次  0：OFF                0：2Hz

- 数字滤波

在内部平衡移动经A/D变换过的数据，抑制重量数值的杂乱。平衡移动的次数可以从2次到128次的范围中选择。平衡移动次数越增加则显示越稳定，但应答却越慢。反之次数越小则应答越快，但显示却越容易杂乱。

请根据称量的种类选择最适合的数值。

- 模拟滤波

从来自载荷传感器的输入信号中除去干扰成分，同时也对模拟信号进行平均化处理，是用于稳定重量值的低通过率滤波。

从2Hz、4Hz、6Hz、8Hz的4类截断频率中进行选择。

截断频率越增低则显示越稳定，但应答却越差。反之频率越高则应答越好，但显示却越难以稳定。

14动态检测

设定用于检测稳定的参数。

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

7   →    变更  →  1    5   →  0     5   →    登录

时间         幅度

（#、#秒）   （##分度值）— 对设定值中添加了最小分度值的数值与重量值的变化幅度进行比较

如果重量值的变化幅度低于设定的幅度，且该状态持续的时间超过设定的时间后，可认为重量值已经稳定，稳定信号为ON。动态检测包括稳定模式和校验模式两种。

在稳定模式中，每次A/D转换时要把下图中的D1~D5与设定的幅度进行比较，只要有其中任何一项超过幅度的话，稳定信号立刻变成OFF。

* D1是目前的重量值与1秒钟之前的重量值的差。

在校验模式中，每次A/D转换时要把下图中的D1~D3与设定的幅度进行比较，只要其中任何一项超过幅度的话，稳定信号立刻变成OFF。

* D1是目前的重量值与0.09秒钟之前的重量值的差。

稳定信号为ON时，能够插入用于抑制重量值杂乱的数字滤波。

OFF时          稳定OFF时

模拟滤波  →   A/D  →    数字滤波   →     数字滤波  →     比较器

可选择截断频率                可设定次数            稳定ON时

（2、4、6、8Hz）              （2~128次）          （固定64次）

在设定模式2-滤波中进行设定             在设定模式4-扩充功能选择1中

设定ON/OFF

15自动调零

自动修正由缓慢的零漂移或称量污泥等引起的微小的零点移动。

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

8   →    变更  →  0. 0  — 0  0  →    登录

时间     幅度

。自动调零是在零点的移动量小于设定的幅度时，到每一个设定的时间自动变为0。

。时间（追踪延时）为0.1~9.9秒，幅度（追踪宽度）用重量显示值的1/4分度值单位进行设定。（设定值的02相当于0.5分度值，12相当于3分度值）

另外，设定时间为0.0秒或宽度为0 0时，该功能不起作用。

+

0  ±n分度值

追踪宽度

_

1秒                      1秒

追踪延时

* 由于毛重从零点开始动作，重量已经超过幅度时自动调零不起作用。请重新通过数字置零或零校准等方式获取零点。

* 由数字置零和自动调零得到的零修正量（与零校准点的偏差）超过DZ限制值时，不进行零修正，状态显示的“ZALM”闪烁。请改变DZ限制值的设定值或重新进行零校准。

16重力加速度修正

秤的校准场所和设置场所不同时，必须修正因地区加速度的不同所引起的重量误差。

（校准场所和设置场所相同时，不必进行设定）

。使用重力加速度修正表寻找进行实际校准的地区，设定该地区的编号（01~16）后进行实际校准，然后通过表寻找实际设置地区，重新设定为该地区编号。这样，与校准场所的重力加速度的差就得到修正。

F  →    变更  →     3  →  登录    选择模式3

8   →    变更  →   0  9  →    登录

地区编号

- 重力加速度校准表

| 地区编号 | 加速度（G） | 符合地区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9.806 | 川路市、北见市、网走市、留萌市、稚内市、纹别市、根室市、宗谷支厅管内、留萌支厅管内、网走支厅管内、根室支厅管内、川路支厅管内 |
| 2 | 9.805 | 扎晃市、小尊市、旭川市、夕装市、岩见泽市、美呗市、芦别市、江别市、赤平市、士别市、富良野市、名寄市、三笠市、千岁市、龙川市、砂川市、歌志内市、深川市、惠庭市、石狩支厅管内、后志支厅管内、上川支厅管内、空知支厅管内 |
| 3 | 9.804 | 函馆市、室兰市、带广市、苦小牧市、登别市、伊达市、度岛支厅管内、枪山支厅管内、胆振支厅管内、日高支厅管内、十胜支厅管内 |
| 4 | 9.803 | 青森县 |
| 5 | 9.802 | 岩手县、秋田县 |
| 6 | 9.801 | 宫城县、山形县 |
| 7 | 9.800 | 福岛县、茨城县、新乌县 |
| 8 | 9.799 | 枥木县、富山县、石川县 |
| 9 | 9.798 | 群马县、琦玉县、千叶县、东京都（八丈支厅管内、小笠原支厅管内除外）、福井县、京都府、鸟取县、岛根县 |
| 10 | 9.797 | 神奈川县、山梨县、长野县、歧阜县、静冈县、爱知县、三重县、和歌山县、滋贺县、大阪府、兵库县、奈良县、冈山县、广岛县、山口县、德岛县、香川县 |
| 11 | 9.796 | 东京都（仅限于八丈支厅管内）、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、大分县 |
| 12 | 9.795 | 熊本县、宫崎县 |
| 13 | 9.794 | 鹿儿岛县（名濑市、大岛郡除外） |
| 14 | 9.793 | 东京都（仅限于小笠原支厅管内） |
| 15 | 9.792 | 鹿儿岛县（仅限于名濑市、大岛郡） |
| 16 | 9.791 | 冲绳县 |

17自动落差修正

。通过设定模式2的 3 称量功能3设定自动落差修正（有/无）和平均次数。

或通过设定模式1的 7 自动落差限制值设定落差修正的有效范围。

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

称量功能3  3   →    变更  →  0   1    4        →    登录

自动落差修正系数                                自动落差修正平均次数（1-9）

3：1/4  1：3/4

2：2/4  0：1                                     1：自动落差修正  有

0：自动落差修正  无

F  →    变更  →     1  →  登录    选择模式1

自动落差限制值 7   →  变更  →  0    9   8    0    0   →    登录

设定5位数的任意值

。小投料结束后、在结束信号为ON时，采样称量值。然后，如果自动落差修正有效并且处于（定量+限制值）≧ 称量值≧（定量-限制值）的范围内时，调入自动落差修正的处理。

* 时序模式中补偿投料有效时，采样补偿投料开始前的称量值。

。自动落差修正的处理被调入后，把称量值存储到缓冲寄存器并把计数器中的数值增加+1。然后，在计数器的数值变成设定的平均次数时，对存储的数据进行平均，修正落差并把计数器的数值变为0。

。接入电源以及改变落差的设定值时，把计数器的数值变为0。

（例）

定量              20.000

自动落差限制值     0.100

落差修正 平均次数      4

自动落差系数          2/4

称量次数       实际称量值     称量误差     落差修正计数器    落差

0                                            0      ←  电源接通时

1            20.050          +0.050           1            0.500

2            20.040          +0.040           2            0.500

3            20.070          +0.070           3            0.500

4            20.080          +0.080        4 →  0          0.500

+0.240/4   =  0.060

0.060x2/4=0.030 →修正演算值

5            20.020          +0.020            1           0.530

6            20.000           0.000            2           0.530

7            20.010          +0.010            3           0.530

8            20.110         (+0.110)     x     3            0.530

9            20.010          +0.010         4 →  0         0.530

0.010x2/4=0.005→ 修正演算值

10            19.880         (-0.120)        x    1           0.535

11            19.990          -0.010              1          0.535

12            20.010          +0.010             2          0.535

13            20.000           0.000             3          0.535

14            19.980           0.020          4 →  0        0.535

-0.020/4   =    -0.005

-0.005 x 2/4 = -0.0025

四舍五入

-0.003 → 修正演算值

18功能键禁用、LOCK、DZ限制值

- 功能键禁用

是禁止专用键动作的功能。通过禁用专用键能够防止称量中的误动作。

F  →    变更  →     2  →  登录

5   →    变更  →                   →    登录

[去皮重]键                                 [毛重/净重]键

1：有效                                   1：有效

0：禁用                                   0：禁用

[去皮重复位]键                             [零] 置零键

1：有效                                   1：有效

0：禁用                                   0：禁用

- 设定值锁定

是禁止改变设定值的功能。通过禁止改变设定值的功能能够防止称量中的误动作。

F  →    变更  →     2  →  登录

9   →    变更  →           →    登录

LOCK1                              LOCK2

1：ON                              1：ON

0：OFF                             0：OFF

- DZ限制值

是设定数字置零范围的功能。超过该设定值进行数字置零操作后，“ZALM”闪烁报警显示异常。

F  →    变更  →     3  →  登录

6   →  变更  →                   →    登录

DZ限制值（最大4位）

19外部控制信号

输出入电路和内部电路由光电藕合器绝缘分隔。

1、接头引脚的分配

适合的插头：DDK产57-30240（附带品）或相当的产品

| 1 | * | COM | 13 | * | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 入 | G/N | 14 | 入 | HOLD或判断 |
| 3 | 入 | D/Z ON | 15 | 入 | 投料/排出 |
| 4 | 入 | 去皮重 ON 、 | 16 | 入 | 启动 *1 |
| 5 | 入 | 去皮重 OFF | 17 | 入 | 停止 *1 |
| 6 | 出 | 零点附近 | 18 | 出 | 下限 |
| 7 | 出 | 大投料输出 | 19 | 出 | 上限 |
| 8 | 出 | 中投料输出 | 20 | 出 | 稳定 |
| 9 | 出 | 小投料输出 | 21 | 出 | 重量异常或错误 |
| 10 | 出 | 不足 | 22 | 出 | 适量或结束 |
| 11 | 出 | 过量 | 23 | 出 | RUN |
| 12 | * | COM | 24 | * | COM |

* COM（COM：1，13，12，24引脚）内部连接。

**1时序模式时有效。

**2 能够通过设定进行选择。

* 大投料输出  重量值 ≧定量设定值 – 大投料设定值

中投料输出  重量值 ≧定量设定值 – 定量前设定值

小投料输出  重量值 ≧定量设定值 – 落差设定值   时，分别变成ON。

2、等效电路（输入）

信号输入电路通过把输入端子和COM端子进行短路、断开等方式输入信号。

通过接触点（继电器、开关等）或无接触点（晶体管、集电极开路输出的TTL等）进行短路。              F701

| 开路 | OFF |
| --- | --- |
| 短路 | ON |

Ic=约6mA    按钮    触发开关  继电器     晶体管       TTL集电极

接触点                   开路输出

COM

IN为“H”时，ON

。请不要从外部给信号输入电路施加电压。 。外部元件请使用能承受Ic=10mA以上电流的元件。 。外部元件的漏电请控制在100uA以下。

3、等效电路（输出）

信号输出电路是晶体管的集电极开路输出。

输出信号电路为晶体管集电极开路。

F701

Vcc  +12V                     Vext

灭弧器

直流电源

继电器           负荷

COM                   变阻器

灭弧器	交流电源

Vceo=30V(max)                         负荷

Ic=50mA(max)

* 晶体管的状态

| 输出数据 | Tr |
| --- | --- |
| 0 | OFF |
| 1 | ON |
| 。继电器驱动用电源（Vext）要准备外部电源（最大到DC30V）。 。请不要把负荷（继电器的线圈等）短路，会损坏输出晶体管。 。为防止产生过电压，请按图示把过电流吸收器或灭弧器连接到继电器电路（线圈侧及接触点侧）中。能够减少噪声干扰引起的故障，延长继电器的使用寿命。 |

4、外部输入信号

（1）毛重/净重 转换（G/N）[边缘输入]

转换主机、显示器的重量值。

在外部输入的ON边缘（OFF→ ON）处变为净重显示（NET）。

在外部输入的OFF边缘（ON→ OFF）变为毛重显示（GROSS）。

另外也可以使用 毛重/净重 键进行触发动作（NET → GROSS→ NET）

。要显示净重时：  OFF——                 。要显示毛重时： OFF       ——

ON                                         ON

（2）数字置零 （D/A ON）[边缘输入]

在外部输入的ON边缘（OFF→ ON）处使毛重变为0。

但变为0的范围必须是在DZ限制值的设定值以内。在该范围外时，不能变为0，并且“ZALM”闪烁。

另外使用 零  →   登录 的键操作也有效，进行同样的动作。

OFF——     ——

ON

脉冲宽50mSec以上

（3）去皮重（去皮重ON）[边缘输入]

在外部输入的ON边缘（OFF→ ON）处立刻进行去皮重，使净重变为0。

另外可以操作 去皮重  键进行同样的动作。但是按照设定模式4-标准NTEP模式的设定，仅在“STAR”亮灯时动作。去皮重的范围能够从全范围或0<皮重≦最大称量值之中选择。

* 去皮重时，“TARE”亮灯。

OFF——     ——

ON

脉冲宽50mSec以上

（4）去皮重复位（去皮重OFF）[边缘输入]

在外部输入的ON边缘（OFF→ ON）处清除以上的去皮重。

但皮重设定不会清除。

另外也可操作 去皮重复位  键进行同样的动作。

OFF——     ——

ON

（5）保持（HOLD）[水平输入]

外部输入为ON时，保持重量值以及比较。

* 保持时，“HOLD”亮灯。

OFF ——            ——

ON

保持

脉冲宽50mSec以上

* 该输入端子通过设定成为判断输入。

在时序模式以及过量、不足比较或上下限比较的其中任何一项成为外部判断（1的设定）时，不能作为保持使用。

（6）判断 [水平输入]

在设定模式2的 2 称量功能的过量、不足比较或上下限比较在被外部判断输入设定后生效。

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

称量功能2   2   →    变更  →           1    1    →    登录

过量、不足比较模式

3：结束输出ON时，进行比较，                         上下限比较模式

保持重量值。                                        1：外部判断输出ON

2：结束输出ON时，进行比较                               比较

1：外部判断输出ON时，进行比较                        0：定时比较

0：定时比较

OFF——            ——

ON

判断ON

不定区间（50mSec以内）

* 该输入端子通过设定变成保持（HOLD）。

（7）投料/排出 [水平输入]

设定模式2的 1 称量1的投料/排出控制模式在外部选择时有效。

OFF时成为投料控制、ON时成为排出控制。

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

称量功能1   1   →    变更  →  2    →    登录

投料/排出控制模式

2：外部选择

1：排出控制

0：投料控制

OFF——————   排出控制

ON   投料控制

不定区间（50mSec以内）

（8）启动 [边缘输入、水平输入]            控制模式在时序

（9）停止 [边缘输入、水平输入]            模式时有效

- 控制模式的设定

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

时序模式   4   →    变更  →  1    →    登录

1：时序模式

0：简单比较模式

5、外部输出信号

（1）零点附近

比较模式仅仅是定时比较并且重量值≤ 零点附近设定值时其输出为ON。

—— 设定模式0的 3 零点附近

在设定模式2的 1 称量功能1的零点附近比较的重量值中选择

（2）下限、上限

比较模式选择定时比较或外部判断输入比较。

——设定模式2的 2 称量功能2的上下限比较模式。

条件公式： 重量值<下限设定值  时下限输出为ON。

重量值>上限设定值 时上限输出为ON。

——设定模式1的 1 上限、 2 下限。

在设定模式2的 1 称量功能1的上下限比较的重量值中选择

F  →    变更  →     0  →  登录    选择模式0

零点附近   3   →    变更  →                    →    登录

上限       1   →    变更  →                    →    登录

下限       2   →    变更  →                    →    登录

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

称量功能1  1   →   变更  →          1    1   →    登录

上下限比较的重量值               零点附近比较的重量值

2：比较OFF                     2：比较OFF

1：净重                         1：净重

0：毛重                         0：毛重

称量功能2  2   →   变更  →              0   →    登录

上下限比较模式

1：外部判断输入ON时，

进行比较

0：定时比较

（3）稳定

在重量值稳定时，输出为ON。

* 详细内容见P41关于动态检测。

（4）重量异常

在显示LOAD、OFL、零异定时，输出为ON。

（5）时序错误

在显示Err时，输出为ON。

* （4）（5）的输出信号可以通过设定进行选择。

F  →    变更  →     2  →  登录    选择模式2

2   →    变更  →      →    登录

2：重量异常以及时序错误

1：时序错误

0：重量异常

关于重量异常、时序错误见P93过量程显示、错误显示。

（6）RUN

在指示计正常工作时，输出为ON。

（7）大投料输出、中投料输出、小投料输出

- 简单比较模式时

各信号为ON的条件：

。大投料输出   重量值≥定量设定值—大投料设定值时

。中投料输出   重量值≥定量设定值—定量前设定值时

。小投料输出   重量值≥定量设定值—落差设定值时

——————设定模式0

在设定模式2的 1 称量功能1的定量以及过量、不足比较的重量值中选择

F  →    变更  →   2  →  登录    选择模式2

称量功能1   1   →   变更  →       1  →    登录

定量以及过量、不足比较

2：比较OFF

1：净重

0：毛重

◆ 时序模式时

在启动信号的ON边缘（OFF → ON）处开始称量时序，各信号为ON。

各信号为OFF的条件：

。大投料输出   重量值≥定量设定值—大投料设定值时

。中投料输出   重量值≥定量设定值—定量前设定值时

。小投料输出   重量值≥定量设定值—落差设定值时

———————  设定模式0

在设定模式2的 1 称量功能1的定量以及过量、不足比较的重量值中选择

（8）不足、适量、过量

◆ 简单比较模式时

比较模式在设定模式 2 称量功能2的过量、不足比较模式中进行选择。

各信号为ON的条件：

。不足    重量值 < 定量设定值— 不足设定值时

。过量    重量值 > 定量设定值 + 过量设定值时

。小投料输出   重量值≥定量设定值—落差设定值时

———————设定模式0

在设定模式2的 1 称量功能1的定量以及过量、不足比较的重量值中选择

。适量  定量设定值+过量设定值≥重量值≥定量设定值—不足设定值时

F  →    变更  →   2  →  登录    选择模式2

称量功能1   1   →   变更  →       1  →    登录

定量以及过量、不足比较

2：比较OFF

1：净重

0：毛重

称量功能2   2   →   变更  →          2  →    登录

过量、不足比较模式

3：结束输出ON时，进行比较

保持重量值

2：结束输出ON时，进行比较

1：外部判断输出ON时，进行比较

0：定时比较

◆ 时序模式时

无视设定模式 2 称量功能2的过量、不足比较模式的设定，在结束输出ON时进行比较，保持重量值。（在有判断时）

各信号为ON的条件：

。不足    重量值 < 定量设定值— 不足设定值时

。过量    重量值 > 定量设定值 + 过量设定值时

。小投料输出   重量值≥定量设定值—落差设定值时

（但仅在结束信号为ON

期间处于ON）                            ———————设定模式0

在设定模式2的 1 称量功能1的定量以及过量、不足比较的重量值中选择

。适量  定量设定值+过量设定值≥重量值≥定量设定值—不足设定值时

* 适量的输出信号通过设定变成结束输出。（适量和结束只能选择其中之一）

2   →   变更  →       0  →    登录

1：结束输出

0：适量输出

（9）结束

◆简单比较模式时

输出模式在设定模式 2 称量功能2的结束信号输出模式中进行选择。

输出为ON的时间由设定模式1的 3 定时器的结束输出时间决定。

F  →    变更  →   2  →  登录    选择模式2

称量功能2   2   →   变更  →                  1 →    登录

结束信号输出模式

2：称量结束，经过判断时间后或从重

量值稳定开始起为ON。

1：称量结束，经过判断时间后，从重量值

的稳定开始起为ON。

0：称量结束，经过判断时间后开始为ON。

F  →    变更  →   1  →  登录    选择模式1

结束输出时间   3   →   变更  →           →    登录

结束输出时间

◆ 时序模式时

。有判断时

输出模式在设定模式2的 2 称量功能2的结束信号输出模式中选择

输出为ON的时间由设定模式1的 3 结束输出时间决定。

。无判断时

无视设定模式 2 称量功能2的结束信号输出模式的设定，在定量输出的OFF边缘（ON  → OFF）时其结束输出为ON。

输出为ON的时间由设定模式1的 3 结束输出时间决定。

* 结束的输出信号通过设定变成适量输出。（适量和结束只能选择其中之一）

F  →    变更  →   2  →  登录    选择模式2

2   →   变更  →       1  →    登录

1：结束输出

0：适量输出

（10）定量错误

（定量—落差）≦ 0时，输出为ON。

在简单比较 / 时序的两模式中进行同样的动作。

。输出时间

指定品牌

定量错误                          ON

150mSec以内

在定量错误ON时启动后，投料脉冲信号（大投料输出、中投料输出、小投料输出）不成为ON而是变成时序错误（Err5）。（时序模式时）

20定量投料/排出控制设定

20.1投料称量

- 投料称量例

在本系统的例子中，原料是从原料罐投料到称量罐里的。首先全部打开投料阀投料原料，在大投料、定量前分别按大 →  中、中 → 小的次序关上阀门。在定量—落差时完全关闭投料阀门。打开排出阀门，把经过称量的原料排到容器中，如下图所示。

（1）通过外部输入去皮重ON（或面板去皮重键）清除净重值。（去皮重）

（2）把阀门全部打开后开始投料。称量值达到（定量—大投料）后，大投料输出信号为ON。（在设定比较禁止定时器时开始记时）记时结束后，关闭原料罐的大阀门，使之成为“中”。

（3）称量值达到（定量—定量前）后，中投料输出信号为ON。（在设定比较禁止定时器时开始记时）记时结束后，关闭原料罐的中阀门，使之成为“小”。

（4）称量值达到（定量—落差）后，小投料输出信号为ON。（在设定比较禁止定时器时开始记时），完全关闭投料阀。

（5）经过判断时间后，进行过量、不足判断。在称量值超过过量、不足设定值的范围时，过量信号（HI）或不足信号（LO）为ON。

（6）原料从称量罐排到容器中。请打开称量罐的阀门，通过零点附近信号确认排出结束。第2次以后的称量重复（1）~（5）步骤。

注意：必须根据来自F701的控制信号，由程序发生器或继电器时序控制投料阀和排出阀的开闭。

- 时间图

NET

定量                                  过量

定量—落差                                  不足

定量—定量前

定量—大投料

零点附近

时间

去皮重

大投料输出

中投料输出

小投料输出

比较禁止时间

判断时间

零点附近

判断信号

（适量/过量/不足）

20.2排出称量

- 排出称量例

在排出称量时，把负的称量值相加后能够称量排出量。在本系统的例子中，原料是从原料罐补充到称量罐里的。首先全部打开称量罐的排出阀排出原料，在大投料、定量前分别按大→中、中→小的次序关上排出阀，在定量—落差时完全关闭排出阀完成1次称量。如称量罐的剩余量很少以后，打开阀门从原料罐补充原料到称量罐进行称量，如下图所示。

（1）根据下限信号打开原料罐的阀门，原料被投料到称量罐中。

（2）通过上限信号检测称量罐已经装满后，关闭原料罐的阀门。

（3） 通过外部输入去皮重ON（或面板去皮重键）清除净重值。（去皮重）

（4）把排出阀全部打开后开始排出。称量值达到（定量—大投料）后，大投料输出信号为ON。（在设定比较禁止定时器时开始记时）记时结束后，关闭排出阀（大），使之为“中”。

（5）称量值达到（定量—定量前）后，中投料输出信号为ON。（在设定比较禁止定时器        时开始记时）定时结束后，关闭排出阀（中），使之成为“小”。

（6）称量值达到（定量—落差）后，小投料输出信号为ON。（在设定判断定时器时开始记时），完全关闭排出阀。

（7）经过判断时间后，进行过量、不足判断。在称量值超过过量、不足设定值的范围时，输出过量信号或不足信号。第2次以后的称量重复（3）~（6）步骤进行称量。

（8）如称量罐的剩余量很少以后，按照下限信号的输出打开阀门，把原料投料到称量罐。

注意：必须根据来自F701的控制信号，由程序发生器或继电器时序控制投料阀和排出阀的开闭。

- 时间图

GROSS                                上、下限比较是GROSS、定量、定量前、零点附近比较为NET（在排出称量中，NET用负值进行比较）

供给原料，直到出现上限信号为止。

下限

0                                                              时间

定量—大投料

定量—定量前

定量—落差

定量

NET

去皮重

大投料输出

中投料输出

小投料输出

比较禁止时间

判断时间

下限

判断信号

（适量/过量/不足）

。零点附近信号与投料称量相同，用于排出结束的确认。

21简单比较控制

时间

NET

过量

定量                                               不足

定量—落差

定量—定量前

定量—大投料

零点附近

时间

零点附近

大投料输出

中投料输出

小投料输出

比较禁止时间

判断时间

稳定

结束

结束时间

过量

适量

不足

- 过量、不足比较的时间由设定模式2的 2 称量功能2的过量、不足比较模式的设定决定。（图中为定时比较）

- 结束信号的输出时间由设定模式2的 2 称量功能2的结束信号输出模式的设定决定。（

- t1：比较禁止时间           设定模式1的 1 比较禁止时间

t2：判断时间               设定模式1的 2 判断时间

t3：结束输出时间            设定模式1的 3 结束输出时间

◆ 条件式

。零点附近    重量值≤零点附近设定值时为ON

。大投料输出  重量值≥定量设定值—大投料设定值时为ON

。中投料输出  重量值≥定量设定值—定量前设定值时为ON

。小投料输出  重量值≥定量设定值—落差设定值时为ON

。不足        重量值 <定量设定值—不足设定值时为ON

。过量        重量值 >定量设定值 +过量设定值时为ON

。适量        定量设定值+过量设定值≥重量值≥定量设定值—不足设定值时为ON

- 零点附近的比较重量值在设定模式2的 1 称量功能1中从毛重/净重中选择。

- 大、中、小投料输出信号以及过量、适量、不足的判断信号的比较重量值在设定模式2的 1 称量功能1中从毛重/净重中选择。

22时序控制

- 通常的时序（有判断时）

NET

定量                                                    过量

定量—落差                                                    不足

定量—定量前

定量—大投料

零点附近

时间

去皮重

启动

停止

大投料输出

中投料输出

小投料输出

结束

判断（过量或适

量或不足）

比较禁止时间

判断时间

结束时间

保持

零点附近

- 结束信号的输出时间由设定模式2的 2 称量功能2的结束信号输出模式的设定决定。

- 过量、不足比较的时间无视设定模式2的 2 称量功能2的过量、不足比较模式的设定，在结束输出ON时进行比较、保持重量值。

- 上下限比较无视设定模式2的 2 称量功能2的上下限比较模式的设定，成为定时比较。

- t1：比较禁止时间                设定模式1的 1 比较禁止时间

t2：判断时间                    设定模式1的 2 判断时间

t3：结束输出时间                设定模式1的 3 结束输出时间

◆ 条件式

。零点附近    重量值≤零点附近设定值时为ON

* 在启动信号的ON边缘（OFF→ ON）处，大、中、小投料门脉冲信号为ON。

。大投料输出  重量值≥定量设定值—大投料设定值时为OFF

。中投料输出  重量值≥定量设定值—定量前设定值时为OFF

。小投料输出  重量值≥定量设定值—落差设定值时为OFF

。不足        重量值 <定量设定值—不足设定值时为ON

。过量        重量值 >定量设定值 +过量设定值时为ON

。适量        定量设定值+过量设定值≥重量值≥定量设定值—不足设定值时为ON

- 零点附近的比较重量值在设定模式2的 1 称量功能1中从毛重/净重中选择。

- 大、中、小投料输出信号以及过量、适量、不足的判断信号的比较重量值在设定模式2的 1 称量功能1中从毛重/净重中选择。

2、补偿投料有效时的时序

启动

停止

大投料输出

中投料输出

小投料输出

结束

判断（过量

或适量）

比较禁止时间

判断时间

校准投料时间

结束时间

保持

- 把设定模式2的 4 时序模式的补偿投料有/无设定为有。

- 结束信号的输出时间由设定模式2的 2 称量功能2的结束信号输出模式的设定决定。

- 过量、不足比较的时间无视设定模式2的 2 称量功能2的过量、不足比较模式的设定，在结束输出ON时进行比较、保持重量值。

- 上下限比较无视设定模式2的 2 称量功能2的上下限比较模式的设定，成为定时比较。

- t1：比较禁止时间                设定模式1的 1 比较禁止时间

t2：判断时间                    设定模式1的 2 判断时间

t3：结束输出时间                设定模式1的 3 结束输出时间

t4：补偿投料时间                设定模式1的 4 补偿投料时间

3、无判断时的时序

启动

停止

大投料输出

中投料输出

小投料输出

结束

比较禁止时间

结束时间

- 在设定模式1的 6 判断次数的设定为00时，不进行过量、不足判断。

- 结束信号的输出时间无视设定模式2的 2 称量功能2的过量、不足比较模式的设定，在定量信号（小投料信号）的OFF边缘（ON  OFF）时输出。

- t1：比较禁止时间                设定模式1的 1 比较禁止时间

t3：结束输出时间                设定模式1的 3 结束输出时间

4、关于停止信号

启动

停止

大投料输出

中投料输出

小投料输出

时序错误

Err2

- 停止信号成为ON后，大投料输出、中投料输出、小投料输出的全部的信号变成OFF。

- 在停止信号为ON时，启动信号成为ON后，变为时序错误状态。

- 要把时序错误复位时，再一次输出停止信号。

5、AZ次数、判断次数、自动落差修正的关系

启动

AZ次数           3次

自动调零

结束

判断次数      2次

判断

自动落差修正 平均次数          2次

落差修正

- 把AZ次数设定为01后，在称量开始时每次都自动调零。（在称量净重时，成为去皮重）

把AZ次数设定为02~99后，每一次都要自动调零。

把AZ次数设定为00后，AZ功能变为OFF状态。但通过键操作或外部输入信号控制的D/Z、TARE有效。

- 把判断次数设定为01后，在称量结束时每次进行判断。

把判断次数设定为02~99后，每一次都进行判断。

把判断次数设定为00后，不进行过量、不足比较。

- 由于在判断时对用于自动落差修正的称量值不进行取样，所以在不进行判断时，落差修正不起作用。

23双线式串行接口（SI/F）

是用于连接UNIPULSE生产的打印机和大型显示器等的外部设备的串行接口。传送距离大约300米左右。

- 关于连接

采用无极性连接，最多可以连接3台外部设备。

使用的线材是并行2芯电缆、橡皮绝缘软电缆等。

但请不要与AC线、高压线并行使用。

例1：

| SIF | LD515 小型显示器 皮重（TARE）显示 |
| --- | --- |

| LD515 小型显示器 毛重（GROSS）显示 |  | LD515 小型显示器 净重（NET）显示 |
| --- | --- | --- |

* 最多可以连接3台LD515。另外分别能单独选择显示的内容（毛重、净重、皮重）。

例2：

| SIF | LD557 大型显示器 |
| --- | --- |

| LD515 小型显示器 |  | M250 打印机 |
| --- | --- | --- |

* 上图是连接LD557、LD515、M250的例子。能够在各个外部设备上单独选择数据（毛重、净重、皮重）

- 关于自动印字指令

F701能够对连接到SI/F的打印机和显示器输出自动印字指令。在时序模式中，当判断信号（适量、过量、不足）为ON时输出自动印字指令。如果设定为无判断（判断次数=00）时，不输出自动印字指令。在简单比较模式中，当结束信号为ON时输出自动印字指令。如果定量以及过量、不足比较设定为OFF（设定模式2-1、称量功能1）时，不输出自动印字指令。

24设置点接口

是用于通过数字开关输入定量投料/排出设定值的接口。由于能够串联另行购买的专用设置点接口E770、选择任意的设备，所以可以进行配合称量。

- 能够输入的定量投料/排出设定值

定量       。。。   5位数

落差       。。。   4位数

大投料     。。。   高位4位数

定量前     。。。   5位数

过量       。。。   3位数

不足       。。。   3位数

- 接头引脚的分配

适合的插头：DDK产57-30360（DDK）

| 1 | COM | 19 | COM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 定量 100 | 20 | 大投料 102 |
| 3 | 定量 101 | 21 | 大投料 103 |
| 4 | 定量 102 | 22 | 大投料 104 |
| 5 | 定量 103 | 23 | 落差 100 |
| 6 | 定量 104 | 24 | 落差 101 |
| 7 | 过量 100 | 25 | 落差 102 |
| 8 | 过量 101 | 26 | 落差 103 |
| 9 | 过量 102 | 27 | DATA 1 |
| 10 | 不足 100 | 28 | DATA 2 |
| 11 | 不足 101 | 29 | DATA 3 |
| 12 | 不足 102 | 30 | DATA 4 |
| 13 | 定量前 100 | 31 |  |
| 14 | 定量前 101 | 32 |  |
| 15 | 定量前 102 | 33 |  |
| 16 | 定量前 103 | 34 |  |
| 17 | 定量前 104 | 35 |  |
| 18 | 大投料 101 | 36 |  |

- 选择外部设置点接口

F  →    变更  →   4  →  登录

6     4    6

落差

1：通过设置点接口用                               大投料

I/F设定（禁用键输入）                         定量前

0：使用键输入进行设定                             过量、不足

定量

25 BCD并行数据输出接口

1、BCD数据输出接口用于取出已转换为BCD编码的称量过的重量值数据。

便于与计算机、时序控制器、程序发生器等连接，进行控制、合计、记录等处理。

另外，输出电路和内部电路由光电藕合器绝缘分隔开。

- 接头引脚的分配

合适的插头：DDK产57-30360（DDK）

| 1 | * | COM | 19 | * | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 出 | 1 | 20 | 出 | 20000 |
| 3 | 出 | 2 | 21 | 出 | 40000 |
| 4 | 出 | 4 | 22 | 出 | 80000 |
| 5 | 出 | 8 | 23 | 出 | MINUS |
| 6 | 出 | 10 | 24 | 出 | OVER |
| 7 | 出 | 20 | 25 | 出 | P．C |
| 8 | 出 | 40 | 26 | 出 | STROBE |
| 9 | 出 | 80 | 27 | 入 | 数字保持 |
| 10 | 出 | 100 | 28 | 入 | 逻辑转换 |
| 11 | 出 | 200 | 29 | 入 | 输出选择1 |
| 12 | 出 | 400 | 30 | 入 | 输出选择2 |
| 13 | 出 | 800 | 31 | 入 |  |
| 14 | 出 | 1000 | 32 | 入 |  |
| 15 | 出 | 2000 | 33 | 入 |  |
| 16 | 出 | 4000 | 34 | 入 |  |
| 17 | 出 | 8000 | 35 |  |  |
| 18 | 出 | 10000 | 36 |  |  |

* COM端子（COM：1,19 pin）内部连接。

2、等效电路（输出）

信号输出电路是TTL的集电极开路输出。

Vcc     +5v          F701

内部       Vext

Vceo=30V(max)

Ic=50mA(max)

COM

- 内部晶体管的状态                               * 输出引脚的电平

| 输出数据 | 负 | 正 |  | 输出数据 | 负 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | OFF | ON |  | 0 | H | L |
| 1 | ON | OFF |  | 1 | L | H |

由逻辑转换（28引脚）决定。

3、等效电路（输入）

信号输入电路通过把输入端子和COM端子进行短路、断开等方式输入信号。

通过接触点（继电器、开关等）或无接触点（晶体管、集电极开路输出的TTL等）进行短路。

F701

| 开路 | OFF |
| --- | --- |
| 短路 | ON |

Ic=约6mA    按钮    触发开关  继电器     晶体管       TTL集电极

接触点                   开路输出

COM

IN为“H”时，ON

。请不要从外部给信号输入电路施加电压。 。外部元件请使用能承受Ic=10mA以上电流的元件。 。外部元件的漏电请控制在100uA以下。

4、BCD数据输出

用BCD5位数输出称量过的重量值。另外用8、4、2、1的4bit的0、1数字输出各位数。

| 位数 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

5、极性输出（MINUS）

输出作为BCD数据输出的重量值的极性。

正（+）时输出0、负（-）时输出1。

6、溢出状态输出（OVER）

作为BCD数据输出的重量值在以下的条件时输出1（溢出）。

| 重量值 | 条件式 |  |
| --- | --- | --- |
| 净重 （NET） | 净重 >净重限定值 |  |
| 毛重 （GROSS） | 毛重>毛重限定值 |  |
| 皮重 （TARE） | 皮重 >99999（位数溢满） |  |
| 毛重 （GROSS） | 数字置零 > DZ限制值 | ZALM |

7、印字指令输出（P.C）

与判断信号（适量、过量、不足）同时输出。数据的读入请使用脉冲的结束边缘。

BCD数据

数据更新速率

P.C

选通脉冲宽度

8、数据选通脉冲

BCD数据在每次A/D转换时更新，与该BCD数据同步输出选通脉冲。

数据的读入请使用脉冲的结束边缘。

BCD数据

数据更新速率

STROBE

数据更新速率通常与主机的动作速度一样（100次/秒）。但根据连接的外部设备的不同，有时也会出现因速度过快不能读进的现象。此时请把数据更新的速率设定长一点（次数设定少一点）。（设定方法见P31扩充功能选择1）

9、数据保持输入

把该输入端子与COM端子短接后，保持BCD数据。（选通脉冲也停止输出）

10、逻辑转换输入

转换输出信号的逻辑。

开路时：负逻辑    短路时：正逻辑

11、输出选择输入

选择作为BCD数据输出的重量值。

| 选择1 | 选择2 | 重量值 |
| --- | --- | --- |
| 开路 | 开路 | 主机显示的重量值 |
| 开路 | 短路 | 净重（NET） |
| 短路 | 短路 | 毛重值（GROSS） |
| 短路 | 开路 | 皮重（TARE） |

26 RS-232C接口

- 通信规格

- 规格

信号电平  ：PS-232C标准

传送距离  ：15米左右

传送方式  ：同步、全二重通信

传送速度  ：1200、2400、4800、9600bps选择

位数结构  ：开始位   1

字符长    7、8 bit  选择

停止位    1、2 bit  选择

奇偶位   无、奇数、偶数  选择

编码     ： ASCⅡ

2、接头引脚的分配

适合的插头：25引脚的D-SUB接头

（JAE产的DB-25-P-N ，OMRON产的XM2A-2501等）

| 1 | * | FG | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 出 | T x D | 15 |  |  |
| 3 | 入 | R x D | 16 |  |  |
| 4 | 出 | RTS | 17 |  |  |
| 5 | 入 | CTS | 18 |  |  |
| 6 |  |  | 19 |  |  |
| 7 | * | SG | 20 | 出 | DTR |
| 8 |  |  | 21 |  |  |
| 9 |  |  | 22 |  |  |
| 10 |  |  | 23 |  |  |
| 11 |  |  | 24 |  |  |
| 12 |  |  | 25 |  |  |
| 13 |  |  |  |

- 关于RS-232C的设定值

1、请设定本仪器的RS-232C波特

F  →    变更  →     4  →  登录   选择设定模式4

4   →    变更  →  3    0    1    0    1   →    登录

波特速率选择                              结束符

3：9600bps                               1：CR+LF

2：4800 bps                               0：CR

1：2400 bps

0：1200 bps

停止位

1：2 bit

字符长                                   0：1 bit

1：8 bit

2：7bit                                   奇偶位

2：偶数

1：奇数

0：无

2、把ID设定为[0000]。

5  →   变更 →    0   0   0    0   →  登录

* 请务必把ID设定为[0000]。设定为[0000]以外的数字时，不能正常动作。

3、请对连接的计算机、程序发生器等的RS-232波特按本仪器的设定进行初始设定。

- 关于电缆

F701            十字型电缆                    计算机等

| 1 | FG |  | 1 | FG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TxD |  | 2 | TxD |
| 3 | RxD |  | 3 | RxD |
| 4 | RTS |  | 4 | RTS |
| 5 | CTS |  | 5 | CTS |
| 8 | (CD) |  | 8 | CD |
| 6 | (DSR) |  | 6 | DSR |
| 20 | DTR |  | 20 | DTR |
| 7 | SG |  | 7 | SG |

- 该连接图表示的是所用的计算机为DTE（数据终端装置）时的电缆。（例子）如连接对象为调制解调器等DCE（数据回路中断装置）时，请使用直线型电缆。

另外再一次确认所使用的设备的接头形状和信号线（引脚分配）后制作电缆。

- 样件程序

本程序是对F701设定皮重、从F701读出净重并显示的程序。（由于属于N88-BASIC用

程序，如在其他机器上使用的话必须修改）

100

110                              ，奇偶  ODD（奇数）

120                              ，数据位数  7，停止位数  1

130                              ，Xon/Xoff无效，SI/SO无效

140                              ，显示转换  净重  指令

150                              ，去皮重复位  指令

160

200

210

220

230

240

250                              ，设定皮重  写入

260                              ，设定皮重  读出

270                              ，检查设定的数据

280

290

300                               ，读出状态4

310                               ，读出净重量

320

330

340

350

- 通信格式

。毛重读出（符号、重量5位数、小数点）

主机           R   A  CR

F701                         R  A  + 1 0 0. 0  0  CR  LF

。净重读出（符号、重量5位数、小数点）

主机           R   B  CR

F701                         R  B  + 1 0 0. 0  0  CR  LF

。皮重读出（符号、重量5位数、小数点）

主机           R   C  CR

F701                         R  C  + 1 0 0. 0  0  CR  LF

。状态1（7位数）

主机        R   D  CR

F701                   R  D  + 0  0  0  0  0  0  0  CR  LF

重量值      1：ON                           —* 未定义

保持        0：OFF

重量值      1：ON                              背面端子    1：ON

零异常      0：OFF                             LOCK       0：OFF

重量值      1：ON                              重量显示    1：净重

稳定        0：OFF                                         0：毛重

去皮重中    1：ON

0：OFF

。状态2（7位数）

主机       R   E  CR

F701                 R  D  + 0  0  0  0  0  0  0  CR  LF

结束       1：ON

大投料      1：ON                           输出信号   0：OFF

输出信号    0：OFF

过量        1：ON

中投料      1：ON                           输出信号    0：OFF

输出信号    0：OFF

适量        1：ON

小投料      1：ON                           输出信号    0：OFF

输出信号    0：OFF

不足       1：ON

输出信号    0：OFF

。状态3（7位数）

主机           R   F  CR

F701                       R  D  + 0  0  0  0  0  0  0  CR  LF

零点附近    1：ON                                    * 未定义

输出信号    0：OFF

下限        1：ON

输出信号    0：OFF

上限        1：ON

输出信号    0：OFF

。状态4（7位数）

主机           R   G  CR

F701                       R  D  + 0  0  0  0  0  0  0  CR  LF

重量异常    1：ON

输出信号    0：OFF                                * 未定义

错误        1：ON

输出信号    0：OFF

3：SPAN校准中                       时序错误       0或

动作        2：ZERO校准中                     （时序模式时）  1~5

模式        1：称量中

0：                                  校准错误  0或2~9

5：-LOAD                         * 与主机错误显示No相同

重量值      4：+LOAD

溢满        3：OFL3

2：OFL2

1：OFL1

0：

。 设定值读出（例如：定量）

主机           W  1  2  CR

F701                         W  1  2  1  0  0  0  0  CR  LF

设定值No              设定值5位数（没有小数点）

。设定值读出（例如：定量）

设定值5位数（不加小数点）

主机           W  1  2  1  0  0  0  0  CR  LF

F701                                          * 无返回数据

设定值No

。指令（例如：去皮重）

主机           C   E  CR

F701                        * 无返回数据

。零校准

主机           C   A  CR

F701                              N  A  0  CR  LF

校准中

0：正常结束，2~9：错误

（与主机错误显示No相同）

。间隔校准

主机           C   B  CR

F701                         校准中        N  B  0  CR  LF

0：正常结束，2~9：错误

（与主机错误显示No相同）

* 在发出该指令之前，请设定最大称量值、最小分度值、砝码重量值等。

设定值一览

| 大投料 | W | 1 | 0 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 定量前 | W | 1 | 1 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 定量 | W | 1 | 2 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 过量 | W | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 不足 | W | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 落差 | W | 1 | 5 | 0 |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 自动落差限制值 | W | 1 | 6 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 补偿投料时间 | W | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 判断时间 | W | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 比较禁止时间 | W | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 上限 | W | 2 | 2 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 下限 | W | 2 | 3 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 零点附近 | W | 2 | 4 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 皮重设定 | W | 2 | 5 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK1禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AZ次数 | W | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 判断次数 | W | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 结束输出时间 | W | 2 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 时序模式 | W | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 称量功能1 | W | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 称量功能2 | W | 3 | 2 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 称量功能3 | W | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 功能键禁用 | W | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 滤波 | W | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 动态检测 | W | 3 | 6 |  |  | 0 |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 自动调零 | W | 3 | 7 |  |  | 0 |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 设定值锁定 | W | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | CR | LF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 砝码重量值 | W | 4 | 0 |  |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2及LOCK SW禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 最大称量值 | W | 4 | 1 |  |  |  |  |  | CR | LF | ( 同上 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 最小分度值 | W | 4 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | ( 同上 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 净重限定值 | W | 4 | 3 |  |  |  |  |  | CR | LF | ( 同上 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 毛重限定值 | W | 4 | 4 |  |  |  |  |  | CR | LF | ( 同上 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 功能选择 | W | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 重力加速度修正 | W | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | CR | LF | (通过LOCK2禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DZ限制值 | W | 4 | 7 | 0 |  |  |  |  | CR | LF | (通过LOCK2及LOCK SW禁止写入) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 空白处输入设定值。

- 指令一览（主机→F701）、

零校准           C   A   CR     间隔校准        C   B   CR

显示转换 毛重  C   C   CR     显示转换 净重   C   D   CR

去皮重           C   E   CR     去皮重复位      C   F   CR

数字置零         C   G   CR     数字置零复位    C   H   CR

27 D/A转换器

D/A转换器接口用于输出作为电流信号的已称量过的重量值数据。可输出与重量值成正比的电流（4~20mA）。过量程为满刻度的±10%。中心线是正极。

- D/A零增益调整方法

F701的D/A转换器成为分别设定输出电流为4mA的重量值和输出电流为20mA的重量值的幅度、获得模拟输出的方式。在设定模式4中，进行各个设定值的输出以及D/A输出模式的选择。

电流（mA）

20 分辨率1/3000

设定D/A满刻度                重量值

设定D/A零输出重量

F  →   变更 →   4   →  登录   选择设定模式4

1 （D/A输出模式）       0  0

输出模式  0：   1：净重

调整模式  0：与重量值联动

1：4mA固定输出

2：20mA固定输出

（在零、增益微时使用）

2 （设定D/A零输出重量值）                 0

输入输出电流为4mA时的重量值。

非法值为[0]。

3 （设定D/A满刻度）             1  0   0   0   0

输入输出电流为20mA时的重量值。

非法值为[10000]。

例：  1                  0  1       （D/A输出模式）

2        0  0  5  0  0        （设定D/A零输出重量值）

3        0  2  0  0  0        （设定D/A满刻度）

为以上的设定时。

电流（mA）

20 分辨率1/3000

500           2000                2500    净重值

设定D/A满刻度

设定D/A零输出重量

净重                  电流(mA)

- 3.84

零 →   500                    4.00

- 8.00

满刻度 →   1500                  12.00

- 20.00

- 20.16

- 关于D/A分辨率

D/A转换器的分辨率相对于4~20VmA为1/3000。即：电流的最小单位是：

电流     （20-4mA）x 1/3000 = 5.3 μA

另外、重量值的最小单位是：

（D/A满刻度设定值）x 1/3000

28关于RS-485

- 1对1的连接

程序发生器

主计算机等          终端电阻    F701

A SD B  A RD B  RS-485

终端电阻                              。标志状态（OFF）

（主机）                    （从属机）            。Va-Vb<-0.2V

。空白状态（ON）

。Va-Vb< 0.2V

。连接电缆请使用双心绞合线。（增加干扰界限）

如果只是短距离连接的话，也可使用并行2芯电缆。

。在接收信号侧请安装100~200Ω左右的终端电阻。

- 1对多的连接

F701        F701       F701        F701

终端       双心绞合线

- 通信条件的设定

F  →    变更  →     4  →  登录   选择设定模式4

4   →    变更  →  3    0    1    0    1   →    登录

波特速率选择                              结束符

3：9600bps                               1：CR+LF

2：4800 bps                               0：CR

1：2400 bps

0：1200 bps                              停止位

1：2 bit

字符长                                   0：1 bit

1：8 bit

2：7 bit                                  奇偶位

2：偶数

1：奇数

0：

- 通信的方法

1、把数台F701连接时，要分别设定每台的ID编号。

2、从主机发送含ID编号的开始指令后，只有一台成为能够发送指令的状态，重量数据的读取、设定值的读取和变更、指令等有效。

- 在使其他的F701能收发信息前，必须发送结束指令。

* 由于通过开始指令、结束指令进行Tri-state控制，如果给数台F701仅发送开始指令时，输出会发生冲突、不能正常通信。

* ID编号为0000时，由于从电源接通时开始成为可收发信息的状态，所以在数台连接时，请设置0000以外的ID编号。

- ID编号的设定

F  →    变更  →     4  →  登录   选择设定模式4

5   →    变更  →  1    2    3    4   →    登录

* ID编号设定为0000以外时，在电源接通后接收以下的开始指令前，其他的格式（R。。，W。。，C。。等）是无效的。

- 开始指令

主机           S  1  2  3  4  CR       ID编号

F701               ID编号         I   D   1   2   3   4  CR  LF

* 仅在与通过键设定的ID编号相同时返回

。结束指令

主机           E  1  2  3  4  CR      ID编号

F701              ID编号            I  D  1  2  3  4  CR  LF

* 仅在与通过键设定的ID编号相同时返回

29 更换保险管

- 保险管更换的方法

（1）后面板上有保险管托架

保险管托架

（2）按下后往左向旋转，保险管托架脱落。保险管的容量是1A。

（3）更换保险管，按下后往右向旋转，锁住后结束。

注意事项 更换保险管前务必要拔下插座。

30更换后备电池

存储器备用的锂电池的寿命大约7年以上。电池的更换时，请把F701送到本公司，本公司与受理维修品一样提供服务。如果不能搬动时，请按以下的要领更换电池。

1、把电源电缆从主机拔下。

2、卸下后面板上部的2个M3螺钉，滑动取下上盖板。

M3螺钉

取下上盖板

后面板	后面板

3、锂电池是固定在变压器的旁边处的散热板上的。拆下接头和尼龙固定夹子，更换锂

电池。

* 用力拔下电池的接头。

更换用的电池：CR14250（带H2P）

本公司可以受理该服务。请指定F701用锂电池。

* 拆下电池后，P20设定值一览表的SRAM设定                 值会被清除。

4、连接新锂电池的接头后，进行冷启动。

* 同时按下 毛重/净重  和  变更/登录 键并接通电源。

P20设定值一览表的SRAM设定值中写进初始值。

31 电源电压的变换

通过变更变压器的接线能够简单地变换AC电源电压。

可变换的范围为以下5种。

| SET | AC-IN | FUSE |
| --- | --- | --- |
| 100V | 85~110V | 1A/250V |
| 120V | 102~132V |  |
| 200V | 170~220V |  |
| 220V | 187~242V |  |
| 240V | 204~250V |  |

- 变换方法

（1）从F701的AC输入接头拔下电源电缆。

（2）卸下后面板上部的2处M3螺钉，滑动打开上盖板。

M3螺钉

（3）左侧有变压器和保险管托架。

前面板                                    把从变压器出来的线作为 A 、把从保险管托

架接到变压器的线作为

变压器                                                B 、 C 。

保险管托架

（4）在变压器上部贴着标有端子电压的标签。

NC 100V 120V 120V 100V 0V

（实际标签中的电压表示的下边没有画下划线，本使用说明书为了区别端子特意画下划线）。

（5）为得到想变换的电源电压，改变接线。

| 电源电压 | 接线方式 |
| --- | --- |
| AC100V | A → 0V B → 100V C → 100V |
| AC120V | A → 0V B → 120V C → 120V |
| AC200V | A → 100V B → 100V C → NC |
| AC220V | A → 100V B → 120V C → NC |
| AC240V | A → 120V B → 120V C → NC |

（6）确认接线完毕后插入插座里。

（7）进行自检。如F701能正常动作则表示变换结束。

（按下 毛重/净重 键，同时接通电源。）

32 过量程显示、错误显示

- 过量程显示（重量异常输出为ON）

| A/D转换器输入超限 | LoAd |
| --- | --- |
| 净重 > 净重限定值时 | OF_1 |
| 毛重>最大称量值+9分度值时 | OF-2 |
| 毛重>毛重限定值时 | OF-3 |

- 时序错误显示（时序错误输出为ON）

| 错误内容 | 警报信息 |
| --- | --- |
| 称量开始、停止信号为ON时 | Err 1 |
| 称量中停止信号为ON后、终止称量时 | Err 2 |
| 按照AZ次数自动调零动作后、变成零警报时 | Err 3 |
| 称量开始、零点信号为OFF时 （但设定为有确认时） | Err 4 |
| 称量开始时重量值≥SP1 *时 （但设定为有确认时） | Err 5 |

* 但SP1=定量-大投料

- 校准错误显示

| 错误内容 | 警报信息 |
| --- | --- |
| 初始皮重消去量超过零调整范围时 | cErr 2 |
| 初始皮重消去量处于负（—）侧时 | cErr 3 |
| 间隔设定值设定成比最大称量值大时 | cErr 4 |
| 间隔设定值设定为“0000”时 | cErr 5 |
| 载荷传感器（秤）的输出没有达到间隔调整范围时 | cErr 6 |
| 载荷传感器（秤）的输出处于负（—）侧时 | cErr 7 |
| 载荷传感器（秤）的输出超过间隔调整范围时 | cErr 8 |
| 重量值不稳定、中断校准时 | cErr 9 |

- 对策方法

◇ 出现过量程显示

。LoAd （A/D转换器溢出）

输入了超过F701的间隔校准范围的信号。

请确认载荷传感器的输出是否超过间隔校准范围或与F701和载荷传感器连接的电缆是否断线。另外在后面板的载荷传感器接头没有连接任何设备时，也会出现该显示。

。—LoAd（A/D转换器负溢出）

输入了低于F701的间隔校准范围的信号。

请确认载荷传感器的输出是否低于间隔校准范围或与F701和载荷传感器连接的电缆是否断线。另外在后面板的载荷传感器接头没有连接任何设备时，也会出现该显示。

。oFL1（净重>净重限定值）

净重值超过了净重限定值。要把该过量程显示返回到正常的重量显示时，需要把载荷传感器的输入信号下降到过量程显示消失为止或改变净重溢出设定值。

如要不显示oFL1时，请把净重溢出值设定为与最大称量值相同的数值。

。oFL3（毛重>毛重限定值）

毛重值超过了净重限定值。要把该过量程显示返回到正常的重量显示时，需要把载荷传感器的输入信号下降到过量程显示消失为止或改变毛重限定值。

要不显示oFL3时，请把毛重限定值设定为与最大称量值相同的数值。

。oFL2（毛重>最大称量值+9分度值）

毛重值超过了最大称量值+9分度值。要把该过量程显示返回到正常的重量显示时，请把载荷传感器的输入信号下降到过量程显示消失为止。

最大称量值是把F701作为称量器使用的基本数值，变更最大称量值后必须重新校准。要把OFL2返回到正定时，应注意不要任意改变最大称量值。

◇ 出现错误显示

。Err1（时序错误）

把称量开始信号设置为ON时，停止信号变成ON。

请把停止信号设置为OFF，再一次输入启动信号开始进行称量。

。Err2（时序错误）

在时序控制中称量时，停止信号变为ON后，出现该错误显示。

请把停止信号设置为OFF→ON消除时序错误。

。Err3（时序错误）

在时序控制中使自动调零动作时，变为ZALM的状态信号后，出现该错误显示。

请除去造成零偏差的原因（附着物等），进行数字置零的复位、消除零异常。

。Err4（时序错误）

称量开始时，零点附近信号变为OFF后，出现该错误显示。（但称量开始时，变成确认零点附近信号的设定）

首先，请确认零点附近设定值和零点附近比较对象。

然后，请确认是否出现“没有完全排出但已经开始启动”、“启动的时间太快”、“排出物堵塞了”等现象。

请把停止信号设置为OFF→ON，消除时序错误。

。Err5（时序错误）

称量开始时，大投料输出（SP1）信号变为ON后，出现该错误显示。（但称量开始时，变成确认重量值的设定）

首先，请确认大投料设定值和定量设定值。

然后，请确认是否出现“没有完全排出但已经开始启动”、“启动的时间太快”、“排出物堵塞了”、“设置点接口等选择了别的品牌”现象。

请把停止信号设置为OFF→ON，消除时序错误。

关于时序控制的详细动作说明，请参阅简单比较控制和时序控制。

。cErr2（校准错误）

初始皮重消去量超过F701的零调整范围。请确认载荷传感器是否附加了不必要的负荷。

如果在施加正常负荷的状态下显示cErr2时，必须把电阻连接到载荷传感器的+EXC和-SIG的端子间，把零点移位后再一次进行零校准。

连接的电阻和输入信号之间的关系如下所示。

把电阻连接

到+EXC、-SIG之间

| 电阻值 | 输入换算应变 |
| --- | --- |
| 计算值(KΩ) | 近似值(KΩ) | μ-STRAIN | MV/V |
| 875 437 291 219 175 146 125 109 97 87.3 79.4 72.7 67.1 62.3 58.2 54.5 51.3 48.4 45.9 43.6 41.5 39.6 37.9 36.3 34.8 | 866 442 294 221 174 147 124 110 97.6 86.6 78.7 73.2 66.5 61.9 57.6 54.9 51.1 48.7 46.4 43.2 41.2 39.2 38.3 36.5 34.8 | 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 | 0.1 0.2 0.3 0.4 |

。该表的数值是使用350Ω载荷传感器时的数值。

。此处连接的电阻温度系数对指示计产生直接影响。请至少使用50ppm/0C以上（建议5ppm/0C 左右）的电阻。

。cErr3（校准错误）

初始皮重消去量处于负（-）侧。请确认负荷是否施加在载荷传感器的正确方向上或载荷传感器的+SIG和-SIG的电线是否接反了。

如果负荷是施加在正确方向上并且接线也是在正确的状态下显示cErr3时，必须把电阻连接到载荷传感器的-EXC和-SIG的端子间，把零点移位后再一次进行零校准。

连接的电阻和输入信号之间的关系与cErr2相同。

把电阻连接到-EXC、-SIG之间

。cErr4（校准错误）

砝码重量值或间隔校准值设定得比最大称量值要大。请重新设定砝码重量值或最大称量值并再一次进行间隔校准。

最大称量值和砝码重量值的关系

负荷

+9分度值

最大称量值

砝码重量值

50%

如果想正确进行间隔校准，建议砝码重量值在最大称量值的50%到最大称量值之间进行校准。

。cErr5（校准错误）

砝码重量值或间隔校准值设定为“00000”。请把砝码重量值设定成适当的值。

。cErr6（校准错误）

载荷传感器的输出没有达到F701的间隔调整范围。请确认负荷是否正确地施加在载荷传感器上或者是否仅仅具有载荷传感器的输出达到间隔调整范围的性能，并再一次进行间隔校准。

。cErr7（校准错误）

载荷传感器的输出处于负（-）侧。请确认负荷是否施加在载荷传感器的正确方向上或载荷传感器的+SIG和-SIG的电线是否接反了，并再次进行间隔校准。

。cErr8（校准错误）

载荷传感器的输出超过了F701的间隔调整范围。请确认负荷是否正确地施加在载荷传感器上或者是否载荷传感器的额定输出值是否处于间隔调整范围内，并再次进行间隔校准

。cErr9（校准错误）

校准时，如果F701的指示值摇晃，表明校准还没有成功。

调整稳定设定的参数（时间、幅宽），确认“STAB”已经亮灯后，再次进行校准。

33 自检功能、存储器清除

具有自动检查本仪器的存储器、检测异常的自检功能以及能够目视确认显示器的视觉检查功能。

按下 毛重/净重 键的同时，接通电源。

此时立刻开始检查。

|  | 内 容 | 识别 | ← 错误时Error1 ← 错误时Error2 ← 错误时Error3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件版本 | 显示 |  |
| 2 | 显示器全亮灯 | 显示 |  |
| 3 | RAM读/写 检查 | 自动 |  |
| 4 | ROM核对总额 检查 | 自动 |  |
| 5 | 状态顺序亮灯 | 目视 |  |
| 6 | 显示器7程序段亮灯 | 目视 |  |
| 7 | NOV RAM读/写 检查 | 自动 |  |
|  | 显示PASS结束检查 | 显示 |  |

* 软件版本显示按不同的购买日期可能会不同。

* 后面板双列直插校准开关的校准LOCK开关变为ON时，不进行NOV RAM检查。

* 请用目视确认显示器的检查。

* 在存储器检查中出现异定时，检查随即在该处停止。

* 检查在中途停止或显示器显示不正确时，表明出现故障。

可委托本公司或购买本仪器的公司代理店进行维修。

- 存储器清除

。按下 毛重/净重 键和 变更/登录 键的同时，接通电源。清除存储器（RAM）（设定值以及工作区）后运行自检程序。

显示A LL[ Lr (ALL CLr)。

* 但存储在NOV RAM中的设定以及校准值不会改变。

见P20设定值一览表。

34 系统框图

35 规格

1、模拟部

（1）载荷传感器电源       DC10V±5%、输出电流120mA以内、遥感式

（最多可并联4台350Ω的载荷传感器）

（2）零调整范围           HI增益时：0~1.5mV/V、LO增益时：0~3.0mV/V [数字调整]

通过选择约0.5mV/V、1mV/V的输入可成为0 [背面开关]

（3）间隔调整范围         按照载荷传感器的输出选择2级增益 [背面开关]

HI增益时：0~1.5mV/V、LO增益时：1.0~3.0mV/V [数字调整]

（4）最小输入灵敏度       0.5 μV/COUNT

（5）精度                 非直线性     ：0.01%FS以内

零漂移       ：0.2μV/0C RTI以内

增益漂移     ：15ppm/0C 以内

干扰         ：0.1μVp-p RTI以内

（6）模拟滤波            PESSERU型低通过率滤波（-124dB/oct）

（7）A/D转换器           速度   ：100次/秒

分别率 ：16bit （二进制）

（8）最小指示分辨率       1/10000

（9）二次校准           通过把电阻器与载荷传感器桥路的一边接触，可进行非实际校准。

2、显示部

（1）显示重量           由字高为18.5mm荧光显示管显示数字（7位数）

（2）显示重量值         5位数

符号：显示负的符号。

（3）最大称量值         可设定5位数

（4）最小分度值         可在1~100中设定

（5）小数点             88.8.8.8 可选择显示位置

（通过小数点位置显示零消隐）

（6）过量程显示         A/D转换器输入溢出               “LoAd”(LOAD)

A/D转换器输入负溢出             “-LoAd”(-LOAD)

净重超过净重限定值时              “oFL1”(OFL1)

毛重超过最大称量值+9分度值时     “oFL2”(OFL2)

毛重超过毛重限定值时              “oFL3”(OFL3)

（7）称重单位显示       从“1b、N、kg、g、t、无”之中选择

（8）状态显示           由荧光显示管显示固定文字  显示项目亮灯

SP3/SP2/SP1/ZT/ZALM/STAB/TARE/NET/GROSS/HI LIM/

HI/GO/LO/LO LIM/HOLD/NZ

3、设定部

（1）设定方法      通过键盘操作进行设定。（带键噪声蜂鸣器）

安装选用件3（RS-232C）后，可通过主计算机进行设定。

（2）设定值的存储  初始设定值  ：NOV RAM

其他的设定值：由锂电池支持的C-MOS RAM

（与使用条件、保存环境等有关，一般能保存7年以上）

（3）设定值的保护  为防止初始设定值和校准由于误操作被修改，能够禁止设定操作。（LOCK）

4、外部信号输出入

（1）输入信号     把通过接触点（继电器、开关等）或无接触点（晶体管、开路集电极

（8点）     输出的TTL等）与COM端子短路时设置为ON。

[投料/排出、皮重ON、皮重OFF、D/Z、HOLD或判断、启动、停止]

（2）输出信号     晶体管的集电极开路输出。（发射极=COM端子）

（12点）   晶体管为ON时，输出ON。

[零点附近、大投料输出、中投料输出、小投料输出、适量或结束、过量、不足、上限、下限、稳定、重量异常或错误、RUN]

（3）接头引脚的分配

合适的插头：DDK产57-30240（附带品）或相当的产品

| 1 | * | COM | 13 | * | COM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 入 | G/N | 14 | 入 | HOLD或判断 |
| 3 | 入 | D/Z ON | 15 | 入 | 投料/排出 |
| 4 | 入 | 去皮重 ON | 16 | 入 | 启动 *1 |
| 5 | 入 | 去皮重 OFF | 17 | 入 | 停止 *1 |
| 6 | 出 | 零点附近 | 18 | 出 | 下限 |
| 7 | 出 | 大投料输出 | 19 | 出 | 上限 |
| 8 | 出 | 中投料输出 | 20 | 出 | 稳定 |
| 9 | 出 | 小投料输出 | 21 | 出 | 重量异常或错误 |
| 10 | 出 | 不足 | 22 | 出 | 适量或结束 |
| 11 | 出 | 过量 | 23 | 出 | RUN |
| 12 | * | COM | 24 | * | COM |

* COM（COM：1，13，12，24引脚）在内部已连接。

**1时序模式时有效。

**2 能够通过设定进行选择。

5、接口

（1）2线式专用串行接口（SIF）

用于连接UNIPULSE生产的打印机及外部显示器等的串行接口。

传送方式  。。。 同步

传送速度  。。。 600bps

（2）设置点接口用接口（可选件1）

用于通过数字开关输入投料/排出设定值的接口。

由于能够串联另行购买的专用设置点接口、选择任意的设备，所以可以进行配合称量。

能够输入的定量投料/排出设定值：

定量       。。。   5位数

落差       。。。   4位数

大投料     。。。   高位4位数

定量前     。。。   5位数

过量       。。。   3位数

不足       。。。   3位数

（3）BCD并行数据输出接口（可选件2）

用于把重量数据传送给打印机及外部显示器或各种数据处理装置等的并行接口。

输出入信号由光电藕合器绝缘分隔开。

输出信号  。。。 重量数据（5位）、符号、溢出、距离、印字指令

输出信号  。。。 正逻辑/负逻辑 可转换

输出电路  。。。 开路集电极 （Vceo=30V(MAX)、Ic=50Ma(MAX)）

输入信号  。。。 逻辑转换、保持、输出数据选择

输入电路  。。。 通过接触点或开路集电极电路进行驱动（Ic=10mA(MIN)）

(4) RS-232C通信接口（可选件3）

根据来自主机的指令，能够进行重量数据和各种状态甚至各种设定值的写入、变更、读出等操作。

信号电平  ：PS-232C标准

传送距离  ：15米左右

传送方式  ：同步

传送速度  ：1200、2400、4800、9600bps选择

位数结构  ：开始位  1

字符长  7、8 bit  选择

停止位  1、2 bit  选择

奇偶位  无、奇数、偶数  选择

编码     ： ASCⅡ

（5）D/A转换器（可选件4）

把称量值转换为电流的模拟信号后输出。能够设定零输出重量值和满刻度重量值。

电流输出       4~20mA （负荷电阻350Ω 以下）

D/A变换速度   100次/秒

分辨率         1/3000

过量程         满刻度的±10%

电流           2.4Ma~21.6mA

（6）RS-485通信接口（可选件5）

具有比RE-232C更长的通信距离。另外能够设定ID编号、并联数台F701。

信号电平  ：PS-485标准

传送距离  ：1km左右

传送方式  ：同步

传送速度  ：1200、2400、4800、9600bps选择

位数结构  ：开始位  1

字符长  7、8 bit  选择

停止位  1、2 bit  选择

奇偶位  无、奇数、偶数  选择

编码     ： ASCⅡ

6、一般性能

（1）电源电压   从 AC 85~110C、AC102~132V

AC170~220V、AC187~242C

AC204~250V              当中选择，50Hz/60Hz

（2）消耗功率      15VA

（3）使用条件      温度： 使用温度范围 –100C~+400C

保存温度范围 –200C~+850C

湿度：85%RH以下（不能结霜）

（4）外形尺寸      192W X 96H X 160D(mm)（不含突出部）

（5）面板开孔尺寸  186W X 92H（mm）+0.5-0  * 安装面板的板厚度为1.6mm以上

（6）重量          约2.2kg

7、可选件

（1）OP1   设置点接口用接口

（2）OP2   BCD并行数据输出接口

（3）OP3   RS-232C通信接口

（4）OP4   D/A转换器

（5）OP5   RS-485通信接口

8、专用设置点接口 （另购）

E770设置点接口

E781设置点接口

9、随机附件

（1）AC输入电源线 （2m）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1根

（2）备用保险管（1A）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1个

（3）端子架连接用小型螺丝刀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1把

（4）载荷传感器接头。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1个

（5）CONTRIL端子接头。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1个

（6）BCD输出接头（带OP2时）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1个

（7）D/A转换器输出端子（带OP4时）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1个

（8）F701使用说明书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1册

36 保修和售后服务

- 关于保修期

本仪器是通过了公司内部严格检查的产品。

在本产品从购买日开始的1年内，对于明显是由本公司制造方面的问题所引起的故障，本公司免费修理或更换新品。

- 关于保修期满后的维修

经过修理后还能保证使用性能时，将按照客户的委托提供有偿维修服务。

- 受托维修时

无论是否在保修期内，请把产品名称（F701）和制造编号（系列No）以及尽量详细的故障的现象告知本公司的营业部门或产品购买时的本公司代理店。

- 关于其他咨询事项

在应用等方面出现困难时，请随时与本公司的营业部门联系。

UNIPULSE株式会社

公司总部         ╤104-0061中央区银座7-16-3日铁木挽大楼

计测营业部       Tel 03-5148-3000   Fax 03-5148-3001

技术中心         ╤343-0041崎玉县越谷市千间台西1-3

Tel 048-977-1111   Fax 048-976-5200

名古屋营业所     ╤462-0844名古屋市北区清水5-5-3名北黑川大楼

Tel 052-912-8677  Fax 052-915-8537

大阪营业所       ╤532-0003大阪市淀川区宫原4-1-14住友生命新大阪北大楼

Tel 06-6512-1511  Fax 06-6150-1513

广岛营业所        ╤730-0843广岛市中区舟入本町9-20舟入REIKU大楼

Tel 082-295-0771  Fax 082-295-8948

福冈营业所        ╤812-0024福冈市博多区纲场町1-16多田大楼

Tel 092-283-9345  Fax 092-283-9346

# Text boxes

0